表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

纯水仪预算：30万元

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 |  | 1.以城市自来水为进水，连续生产III级水（反渗透水）和I级水（超纯水）； |
|  |  | 2.III级水（反渗透水）产水流速≥16 L/h, 电阻率 > 0.05 MΩ.cm ＠25℃, 离子截留率 97-98%, 有机物截流率≥99% （取决于颗粒类型）, TOC < 200 ppb, 胶体< 1000 ppb； |
|  |  | ▲3. I级水（超纯水）产水流速≥2L/min, 电阻率≥18.2MΩ.cm＠25℃，总有机碳含量(TOC)≤ 5ppb并可在线监测、显示，颗粒≤0.22um，细菌＜0.01 cfu/mL；如选配生物专用终端过滤器，热源含量<0.001EU/mL，RNases (核糖核酸酶) <1 pg/mL，DNases (脱氧核糖核酸酶) <5 pg/mL，Protease(蛋白酶) <0.15 ug/mL； |
|  |  | 4.系统内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及细菌的灭活； |
|  |  | ▲5.所有过滤柱及终端过滤器均具有RFID射频识别技术，可自动识别类型和使用状态； |
|  |  | ▲6.可选0.22um、0.22um无菌、痕量/超痕量有机物分析用、去热源/RNA酶/DNA酶、去内分泌干扰物、去挥发性有机物的终端超滤器；（可选配不少于5种同品牌终端过滤器） |
|  |  | 7.水箱内置无缝连接的空气过滤器，并配有265nm无汞紫外灯，用于保护箱体内的水质不受空气污染； |
|  |  | ▲8.电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求。套筒式同轴、流通式无死角设计，确保电极常数的稳定性及真实性。电导率仪材料为316L不锈钢，有三种电导率显示模式；检测异常时自动报警。中标后可提供原厂可追溯至NIST体系的校验证书。； |
|  |  | - 9.0.22um除菌过滤器随标书提供细菌挑战性测试证书 |
|  |  | - 10.纯水系统安装灵活，主机可置于台面、桌下或固定于墙上；彩色触控屏可在主机3米范围内灵活移动，便于操作；取水手臂可灵活安装于机器的左侧、右侧、上部或下部； |
|  |  | 11.智能取水手臂可快速切换3种出水流速（高、中、低），也可手动设置定量取水，内置8个预设取水体积及1个自定义取水体积，自定义取水体积可设定范围为100mL至25L。也可选配脚踏取水开关，释放双手； |
|  |  | 12.≥7英寸彩色触控屏，可显示实时水质参数、过滤柱状态及报警提示、系统参数设定、取水体积设定等； |
|  |  | 13.每次取水完毕后系统将自动检测超纯水的电阻率、温度、TOC值，并实时显示； |
|  |  | 14.系统自带中文等多国语言操作面板，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能； |
|  |  | 15.系统配有以太网及USB端口，可远程监控、实现无纸化数据管理或将数据轻松导出； |
|  |  | 16.全系统符合UL，CE，GLP，USP，ISO9001，ISO14001和ISO50001法规及关键环境指令，如RoHS，REACH和WEEE； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 纯水超纯水主机; 1; 台. 2; 安装配件包; 1; 个. 3; 初纯化柱; 1; 个. 4; 除菌终端过滤器; 1; 个. 5; 精纯化柱; 1; 个. 6; 100L水箱; 1; 个. |