表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

纯水仪：预算23万元

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯水仪 | 1、该系统以城市自来水为进水，连续生产III级水（反渗透水）和I级水（超纯水）； |
|  |  | 1.1 III级水（反渗透水）产水水质要求： |
|  |  | 1.1.1电阻率 > 0.05 MΩ.cm ＠25℃ |
|  |  | 1.1.2 离子截留率 97-98% |
|  |  | 1.1.3有机物截流率 ≥99% （取决于颗粒类型） |
|  |  | 1.1.4 TOC < 200 ppb |
|  |  | 1.1.5胶体 < 1000 ppb |
|  |  | 1.1.6流速：≥7.9 L/h |
|  |  | 1.2 I级水（超纯水）产水水质要求： |
|  |  | 1.2.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ |
|  |  | 1.2.2总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb |
|  |  | 1.2.3颗粒：无>0.22um粒子 |
|  |  | 1.2.4细菌＜0.01 cfu/mL (需配同品牌除菌终端过滤器) |
|  |  | 1.2.5细菌<0.005 cfu/mL (在特定条件下，需配同品牌除菌终端过滤器) |
|  |  | 1.2.6热源含量: <0.001EU/mL (需配同品牌除热源及核酸酶终端超滤器) |
|  |  | 1.2.7 RNases (核糖核酸酶) <1 pg/mL (需配同品牌除热源及核酸酶终端超滤器) |
|  |  | 1.2.8 Protease(蛋白酶) <0.15 ug/mL (需配同品牌除热源及核酸酶终端超滤器) |
|  |  | 1.2.9 流速 1-2L/min，三档流速可选 |
|  |  | 2、仪器内置254/185nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及细菌的灭活； |
|  |  | 3、所有过滤柱及终端过滤器均具有RFID射频识别技术，可自动识别类型和使用状态； |
|  |  | 4、可选0.22um、0.22um无菌、痕量/超痕量有机物分析用、去热源/RNA酶/DNA酶、去内分泌干扰物、去挥发性有机物的终端超滤器；（可选配不少于5种同品牌终端过滤器） |
|  |  | 5、水箱内置空气过滤器，并配有265nm无汞紫外灯，防止水箱内及水箱壁滋生细菌及微生物膜； |
|  |  | 6、电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，符合ASTM D1125-95(2009)的要求。套筒式同轴、流通式无死角设计，确保电极常数的稳定性及真实性。电导率仪材料为316L不锈钢，有三种电导率显示模式；检测异常时自动报警。中标后可提供原厂可追溯至NIST体系的校验证书。 |
|  |  | 7、0.22um除菌过滤器随标书提供细菌挑战性测试证书。 |
|  |  | 8、预处理柱含皱褶过滤器和碳块组件，可高效去除自来水中的胶体、微粒和游离氯。新型精纯化柱采用活性炭和离子交换树脂（粒径≤360um）混合填充，更小的粒径显著提高比表面积，对离子的吸附能力更佳，离子含量可低至痕量水平（亚ppb级）。全新设计的安装接口，通过90度旋转即可安装固定纯化柱。 |
|  |  | 9、内置TOC检测仪， 可检测并显示超纯水中的TOC值，可自动校正。 |
|  |  | 10、水箱内置溢流传感器及压力传感器，防止水箱过载而对水质产生污染； |
|  |  | 11、水箱顶部采用超大顶盖设计，箱体采用PE聚乙烯材质，确保水流快速排出及便于打理； |
|  |  | 12、系统安装灵活，主机、触控屏、水箱均可根据需求安装于台面或挂于墙面；（彩页需附安装图） |
|  |  | 13、取水臂可任意安装于主机两侧或挂于墙面，最远可置于主机3米处使用； |
|  |  | 14、取水臂可切换3种取水流速或设置定量取水，定量体积可设100ml至25L； |
|  |  | 取水臂自带智能指示灯，可快速提示系统电源、水质状态及系统状态； |
|  |  | 15、7英寸彩色触控屏，可显示实时水质参数、过滤柱状态及报警提示、系统参数设定、取水体积设定等； |
|  |  | 16、取水完毕后系统将自动检测超纯水的电阻率、温度、TOC值，并实时显示； |
|  |  | 17、系统自带中文等多国语言，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能； |
|  |  | 18、全系统符合UL，CE，GLP，USP，ISO9001，ISO14001和ISO50001法规及关键环境、电器指令RoHS，REACH和WEEE； |
| 配置清单 |  |  |
| 1、 主机一台 2、 预处理组件一套 3、 50L水箱 一个 4、 水箱阀门 一个 5、 2米系统-水箱连接组件 一套 6、 水箱顶部套件 1套 7、 耗材套件 1套 8、 0.22 终端过滤器 1个 9、 反渗透膜清洗药片 1瓶 |  |  |