深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：3.5万				数量：1				总价：3.5万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1.分类：A2型，30%外排，70%循环 2.外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； 3.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 4.系统排风总量：360m³/h 5.噪音等级：≤67dB（A） 6.照明：≥1000lx 7.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% 8.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 9.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 10.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 11.工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； ▲12.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； ▲13.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； ▲14.超大4.7英寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； ▲15.脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 16.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 17.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 18.、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 19.玻璃门不在安全高度报警，过滤器压力超高报警，过滤器失效更换报警，气流波动报警 20.安全柜风机与玻璃门互锁，紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |