深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：3万				数量：1				总价：3万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超净工作台 | 1.垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1350mm； |
|  |  | 2.风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选； |
|  |  | 3.工作台面采用304不锈钢材质； |
|  |  | 4.采用HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级达到： 100级（美联邦209E）Class 100（Fed 209E）； |
|  |  | 5.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质； |
|  |  | 6.标配微风速传感器，标配万向转动和固定角； |
|  |  | - 5°倾斜角设计的钢化玻璃门； |
|  |  | 8.标配紫外灯和日光灯，且门、风机、紫外灯、日光灯等相互联动； |
|  |  | 9.具有紫外灯预约或定时功能，具有至少三种不同紫外灯模式； |
|  |  | ▲10.LCD屏大屏显示，具有风速、系统运行状态、过滤器失效报警等功能显示； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |