深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：6.5万				数量：1				总价：6.5万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | 1、级别：ClassⅡ， A2型。 |
|  |  | 2、垂直层流负压机型。70%的空气经过滤后循环使用，30%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统。 |
|  |  | 3、隔离操作面10℃倾斜设计，更附合人体工程学运力，使操作者更舒适。 |
|  |  | 4、▲外尺寸：≦W1200*D795*H2050mm内尺寸：≧W1004*D630*H630mm,。 |
|  |  | 5、结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,，圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。 |
|  |  | 6、▲滑动前窗采用日本进口的悬挂升降系统，使用大于5mm厚的安全玻璃能任意升降定位、性能可靠、免维护。关闭密封后便于灭菌处理。 |
|  |  | 7、▲前吸入口采用无阻碍回风技术。 |
|  |  | 8、可卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳，便于搬运。 |
|  |  | 9、全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。 |
|  |  | 10、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。 |
|  |  | 11、照明和杀菌系统的安全互锁系统。 |
|  |  | 12、工作区配置防溅安全电源插座和各种气管连接接口，便于操作者使用。 |
|  |  | 13、进口的风机智能风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。 |
|  |  | 14、严格的柜体防泄漏检测，确保柜体在500Pa的条件下无任何泄露。 |
|  |  | 15、严格的HEPA/ULPA过滤器防泄露检测，确保可扫描过滤器漏过率≤0.01%，不可扫描过滤器漏过率≤0.005%。 |
|  |  | 16、洁净等级：ISO4、送风和排风过滤器：ULPA过滤器、过滤效率：≥99.9995%,@0.12μm。 |
|  |  | 17、下降风速：0.35m/s 流入风速：0.55m/s |
|  |  | 18、照度≥900lx |
|  |  | 19、噪声≤58-65dB（A） |
|  |  | 20、无阻碍回风专利 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日光灯 | 根 | 100 |
| 2 | 紫外灯 | 根 | 200 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |