深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：5万				数量：1				总价：5万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜 | - 级别：二级A2型 - 操作室尺寸（长×宽×高mm）＞1500×570×620 - 下降气流平均风速0.35m/s，流入气流平均风速0.53m/s - 气流模式:70%循环，30%外排 - 操作室洁净等级：10级 - 过滤器截流效率：针对≥0.12μm颗粒，截流效率≥99.999%，可显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能 - 风机风速可自动调节，与风速传感器联动 - 工作区和外排出风口处各配备微风速传感器，可真实、实时检测风速 - 温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态 - 液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数 - 前窗手动升降，具有安全高度，声光报警，前窗玻璃门具有防爆、防碎及防紫外的功能 - 具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统，低风速报警功能，前窗位置异位报警功能，前窗侧壁抗扰流系统 - 运行噪音≤65dBA；工作区间照明度＞1000lux；工作台面中心振动静位移≤5μm - 通过SFDA医疗器械注册证，具有EN12469-GS认证和NSF49认证 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |