深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：11万				数量：7				总价：77万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | A2生物安全柜 | - A2型生物安全柜：4台 - 双人操作半排型（30%外排70%循环）； 3. 级别：100级/ ISO4 4. 外尺寸，W：1790mm--1810mm，D：790mm--800mm，H：2040mm-2060mm；内尺寸，W：1600mm--1610mm，D：620mm-640mm，H：620mm-640mm。 - 结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。 6. 垂直层流负压机型, 滑动前窗采用悬挂升降系统； 7. 全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。 8. 严格的HEPA/ULPA过滤器防泄露检测，确保可扫描过滤器漏过率≦0.01%，不可扫描过滤器漏过率≦0.005%。 - 内嵌式舱内扫描系统2套，电脑屏×2个（内嵌式，Windows系统或安卓系统） - 舱内高清监控摄像系统1套 - 全套生物安全柜须配备监控终端设备可实时监控追溯（含显示屏并负责安装） - 接到报修电话后12小时内响应，24小时内上门 |
| 2 | B2生物安全柜 | - B2型生物安全柜：3台 - 气流模式:100%外排 3. 级别：100级/ ISO4 4. 外尺寸，W：1490mm--1510mm，D：790mm--800mm，H：2040mm-2060mm；内尺寸，W：1300mm--1310mm，D：620mm-640mm，H：620mm-640mm。 - 结构：负压环绕的双层箱体，确保无污染泄漏。工作区全部采用SUS304不锈钢,圆弧角内胆一次成型增加自洁功能。 6. 垂直层流负压机型, 滑动前窗采用悬挂升降系统； 7. 全中文人机对话界面，轻触按键操作。液晶屏实时显示下降风速、吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、风机运行状况和故障报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。 8. 严格的HEPA/ULPA过滤器防泄露检测，确保可扫描过滤器漏过率≦0.01%，不可扫描过滤器漏过率≦0.005%。 9.内嵌式舱内扫描系统2套，电脑屏×2个（内嵌式，Windows系统或安卓系统） 10.舱内高清监控摄像系统1套 11.全套生物安全柜须配备监控终端设备可实时监控追溯（含显示屏并负责安装） 12.接到报修电话后12小时内响应，24小时内上门 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |