深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：300万				数量：1				总价：300万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用多人空气加压氧舱(16+4) | （一）舱体部分 |
|  |  | 1.双舱四门舱体。 |
|  |  | 2.氧舱规格要求：舱体直径为3200mm，长度为11000mm。 |
|  |  | 3.最高工作压力：0.2MPa。 |
|  |  | 4.治疗人数：20人，其中主舱16人，副舱4人。 |
|  |  | 5.人均舱容≧3m³。 |
|  |  | 6.照明方式及数量：冷光源外照明，数量16个。 |
|  |  | 7.舱内座椅及数量：高压氧舱专用座椅（外罩：阻燃等级≥B1级），共20个，备用座椅外罩20个。 |
|  |  | 8.吸氧装具布局方式及数量：采用壁挂式吸氧装置。主舱16个，副舱4个。 |
|  |  | 9.舱内配设吸痰装置3套: 主舱2套、副舱1套。 |
|  |  | 10.舱内配设急救供氧装置3套:主舱2套、副舱1套。 |
|  |  | 11.舱内配呼吸机气源接口装置2套：主舱、副舱各1套。 |
|  |  | 12.配设生物电无损导联装置接口3套：主舱2套、副舱1套。 |
|  |  | 13.舱内配全方位拾音对讲装置2套：主舱、副舱各1套。 |
|  |  | 14.舱内配无触点感应式应急呼叫报警装置20套：每人位1套。 |
|  |  | 15.每舱室均设置自动泄压安全阀2套，并配手动紧急卸压装置。 |
|  |  | 16.其他配置：每舱室均配设药品柜和输液吊架各1套 |
|  |  | （二）操作控制台 |
|  |  | 设备操作控制方式：采用机械手动+电动遥控+计算机自动化操作三种形式； |
|  |  | （三）压力调节系统 |
|  |  | 1.空压机：静音型螺杆空压机，2台，排气量满足国家标准要求。 |
|  |  | 2.空气冷却系统：冷冻式干燥机2台。 |
|  |  | 3.空气净化系统：采用优质气水分离器.空气过滤器进行多级过滤，保证进舱气体符合国家卫生标准。 |
|  |  | 4.储气罐：最高工作压力1.4MPa，容积≥12m³，2台。 |
|  |  | 5．配设加压消音装置2套,主舱、副舱各1套。 |
|  |  | 6.配设进舱空气检测装置接口1套。 |
|  |  | 7．系统管路及阀件等符合新标准要求。 |
|  |  | （四）呼吸气系统 |
|  |  | 1．舱内吸氧装具采用多功能吸氧装置20套。每套吸氧装置具备常规吸氧、一级吸氧、负压吸引、应急呼叫等功能。 |
|  |  | 2.采用微阻力呼吸调节器20套。 |
|  |  | （五）舱内环境调节系统 |
|  |  | 空调：采用吸顶式分体冷暖空调。主舱2P 2台，副舱2P 1台。 |
|  |  | （六）电气控制系统 |
|  |  | 设立独立式配电系统，采用漏电保护器和隔离变压器双重安全保护，双电源自动切换。 |
|  |  | （七）监控系统 |
|  |  | 采用数字高清摄像机，监视画面经由硬盘录像机，将每个摄像机画面显示于监视屏的液晶显示器上。 |
|  |  | （八）消防系统 |
|  |  | 1.按GB/T 12130-2020《氧舱》标准之要求，各舱室均配置水喷淋消防设施，要求喷水强度不小于50L/（m².min），喷水动作响应时间不大于3s，并在操作控制台及舱内醒目位置设置快开式气动控制阀，以确保紧急状态下使用。 |
|  |  | 2．采用细水雾灭火系统。有效灭火降温。 |
|  |  | 3.配通过CMA检测的断水停喷式消防系统。 |
|  |  | 4.配备通过CMA检验的高压氧舱用防腐高压消防水罐报告。 |
|  |  | （九）计算机控制系统 |
|  |  | 1.软件主要功能通过CMA检验，软件主要功能：加减压系统自动控制、排氧系统自动控制、医疗方案的优选功能、语音自动播报、数据跟踪处理、自动显示和记录、氧浓度自动监控、安全锁定功能、舱内压力自动保护功能、智能记录、软件系统一键还原、断电自保、自动稳压功能、数据记录、存档和打印功能、安全检测、故障报警自检功能。 |
|  |  | （十）安全附件和安全保护装置 |
|  |  | 1、安全阀：主舱、副舱配置安全阀各2只，储气罐、消防水罐配置安全阀各1只。以上安全阀需备用1套。 |
|  |  | 2、全舱所有压力表需备用1套。 |
|  |  | 3、各舱室内、外应急卸压装置各1套。 |
|  |  | 4、高压氧舱用呼吸机 1台（容控优先、其次为气控） |
|  |  | 5、一拖二多参数监护仪1台（康如来KRL-HY100R/I） |
|  |  | 6、可入舱移动平车4台 |

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |