深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：35万				数量：1				总价：35万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单人纯氧舱 | 外开偏心薄壳门 |
|  |  | 舱体直径: ≥900mm（±10mm） |
|  |  | 有效尺寸：≥Φ900×≥2100mm |
|  |  | 设计压力：≥0.22MPa |
|  |  | 额定最高工作压力：≥0.20MPa |
|  |  | 升降压速度：0.004-0.05MPa/min可调 |
|  |  | 加减压方式：自动或手动加减压装置 |
|  |  | 舱内温度控制：20℃-24℃±2℃ |
|  |  | 舱室容积：≥1.5m3 |
|  |  | 加压时舱内噪声：≤50db（A） |
|  |  | 照明窗（冷光源） 透光尺寸：≥Φ110mm |
|  |  | 观察及自然采光窗 透光尺寸：≥Φ150mm |
|  |  | 雾化水喷淋装置 |
|  |  | 加压介质:氧气 |
|  |  | 治疗人数: 1人 |
|  |  | 防静电手环及静电疏导装置 |
|  |  | 加湿系统:配备加湿系统,控制舱内环境湿度以确保舱内环境中的湿度始终稳定在70%RH以上。 |
|  |  | 监控系统 |
|  |  | 对讲系统：舱内、外双向对讲 |
|  |  | 电器全外置：空调室内机电源、摄像机、照明灯、音响、对讲等设备均为外置安装，确保使用安全可靠。 |
|  |  | 播放mp3和CD音乐功能 |
|  |  | 舱外设置应急泄压阀 |
|  |  | 配置应急电源UPS（供电时间大于30分钟） |
|  |  | 全舱备用压力表和安全阀各1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |