深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振输注工作站 | - 磁共振工作站参数 - 应用于磁共振环境下，配合输注工作站，提供静脉液体治疗。 - 磁通密度报警提示、声光报警、报警音量12级可调。 - ▲磁通密度≤20mT的环境下输注工作站、输注泵正常工作。 - 磁通密度精度±10%。 - 防护等级IP33。 - 电磁兼容：YY0505-2012 - ▲支持有线和WiFi两种方式连接远程控制单元。 - 内置电池，电池使用时间不低于10天。 - 配置专用台车，无磁性。 - 可支持4通道输注工作站正常运行。 - 支持级联功能。 2. 靶控泵模块参数： 2.1 自动识别注射器：规格为2ml、3ml、5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器； 2.2 ▲≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、间歇模式、TIVA模式、TCI模式；（提供证明材料） 2.3 ▲TCI模式时可显示常用静脉麻醉药物的实时血浆浓度、效应室浓度，并可提供血药浓度预测以及自动计算苏醒时间；（提供证明材料） 2.4 具有血浆靶控、效应室靶控两种靶控方式； 2.5 ▲具有三种麻醉药物（丙泊酚、瑞芬太尼、舒芬太尼）的药代动力学模型， 丙泊酚具有儿童模型（年龄范围1岁一18岁）； 2.6 速率范围：0.10-2200ml/h，以0.01 ml/h递增；（提供证明材料） 2.7 ▲支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度； 2.8 预置量设定范围：0.10-9999.99mL（最小增量为0.01mL）； 2.9 注射精度：≤±2%、机械精度：≤±0.5%； 2.10 KVO速度:0.1-5.0mL/h可调； 2.11 支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml； 2.12 阻塞压力检测范围：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml注射器：(50～1125)mmHg，15级可调； 2.13 分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 2.14 ▲触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文七种颜色彩屏显示，80度可视角； 2.15 ▲注射器具有三种装载模式：手动模式、自动模式、手自一体模式,适应科室不同的使用习惯，在危急时刻为患者争取更多黄金时间；(提供证明材料) 2.16 更改速度时完全不需要中断输液； 2.17 具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器； 2.18 报警：输注即将完成；输注完成；输注完成进入 KVO；注射器即将排空； 注射器排空；输注阻塞；电池电量低；电池耗尽，即将关机； 无电池；无外部电源；KVO 完成；遗忘操作；级联失效；待机结束；压杆异常；推头异常；阻塞预警；管路脱落；推头位移异常； 2.19 防尘防水等级：IP33； 2.20 ▲兼容磁场环境使用，适配磁共振输注工作站； 2.21 主界面具有剂量速度指示棒，可用于直观快速判断剂量速度是否合理； 2.22 主界面可显示输注药物的中文名字，并严格参照中国行业标准药物颜色显示色块； 2.23 ▲可在泵端内置科室常用药物，并预设药物参数，当选择某药物后，其参数自动录入，提高输注效率； 2.24 再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警； 2.25 夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调； 2.26 能够存储、回放≥2000组历史信息记录； 2.27 内置无线网络模块，可与静脉麻醉输注中央站连接； 2.28 内置有线网络模块，可与静脉麻醉输注中央站连接； 2.29 配备USB2.0，Micro USB 2.0和USB3.0接口进行数据导入导出或者接口拓展； 2.30可连接条码扫描仪，快速录入患者信息； 2.31 内置不少于5000种药物； 2.32 重量：＜1.7 Kg（含锂电池）； 2.33 锂电池续航连续使用时间：≥10小时 @ 5mL/h； |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 配置; 数量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 台车; 1; 台. 3; 靶控泵; 4; 台. 4; 交流电源线; 1; 根. 5; 产品操作手册; 1; 本. 6; 装箱清单; 1; 份. 7; 合格证; 1; 份. 8; 售后服务卡; 1; 份. 9; 快速操作卡; 1; 份. |