深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像仪（3.0T）（术中） | 1 总体要求 ▲1.1 为保证投标设备安全性及先进性，各厂家必须提供已获得中国NMPA认证的最新最高端3.0T超导磁共振机型。 ▲1.2 为保障设备按时装机调试、运行稳定与维修保养，各投标机型生产厂家须具备核心部件自主研发和生产能力，其中3.0T超导磁体、梯度放大器、梯度线圈、射频放大器、射频系统接收单元、射频系统发射线圈、射频系统接收线圈作为磁共振核心重要部件，与磁共振整机为同一品牌原厂生产，不得采用第三方产品替代。（提供承诺函，格式自拟） 2 磁体系统 2.1 磁体类型 超导磁体 2.2 磁体材料 铌钛合金磁材 2.3 具备抗外界电磁干扰屏蔽技术 2.4 匀场方式 主动+被动 2.5 二阶高级匀场通道数（X²-Y²、Z²、ZX、ZY、XY） ≥5个 2.6 磁场均匀度 V-RMS法测量 ▲2.6.1 磁场均匀度10cm DSV ≤0.002ppm 2.6.2 磁场均匀度20cm DSV ≤0.016ppm 2.6.3 磁场均匀度30cm DSV ≤0.07ppm ▲2.6.4 磁场均匀度40cm DSV ≤0.33ppm ▲2.7 磁体长度（不含外壳） ≤172 cm ▲2.8 磁体最小孔径 ≥70 cm ▲2.9 液氦容积 ≥1500L 2.10五高斯线范围（X轴） ≥2.65m 2.11五高斯线范围（Y轴） ≥2.65m 2.12五高斯线范围（Z轴） ≥4.65m 2.13一高斯线范围（X轴） ≥3.8m 2.14一高斯线范围（Y轴） ≥3.8m 2.15一高斯线范围（Z轴） ≥6.8m 3 梯度系统 3.1 具备单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器） 3.2 梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值） ≥45mT/m 3.3 梯度切换率（X，Y，Z轴，非有效值） ≥200 T/m/s 3.4 最短爬升时间 ≤225us 3.5 具备最大场强和最大切换率同时到达 3.6 工作周期中的最大占空比 100% 3.7 具备软件、硬件降噪技术 3.8 梯度控制技术 全数字实时发射接收 3.9 梯度工作方式 非共振式 3.10 梯度平面分辨率 ≥12μm ▲3.11 梯度分辨率最大视野 ≥55cm ▲3.12 梯度分辨率二维层厚 ≥0.1mm 3.13 梯度分辨率三维层厚 ≥0.05mm 3.14 梯度放大器最大输出电压 ≥2250V 3.15 梯度放大器最大输出电流 ≥900A ▲3.16 梯度放大器最大输出功率 ≥2MW 4 射频系统 4.1 具备多通道（源）射频发射技术平台 4.1.1 具备双通道射频发射技术 4.1.2 具备B1 Filter技术 4.1.3 射频发射源（即激发人体共振的集成一体化无调谐发射/接收线圈） ≥32 4.2 射频类型 全数字实时控制系统 4.3 射频系统射频放大器发射总功率 ≥37 kW 4.3.1 扫描DWI时，最大射频发射功率 ≥37 kW 4.3.2 扫描DTI时，最大射频发射功率 ≥37 kW 4.3.3 扫描DSI时，最大射频发射功率 ≥37 kW 4.4 射频发射频率稳定性（5分钟） ≤2x10-10 4.5 射频噪音水平 ≤0.5dB 4.6 射频系统发射总带宽 ≤500kHz 4.6.1 扫描DWI时，最大射频发射带宽 ≤500kHz 4.6.2 扫描DTI时，最大射频发射带宽 ≤500kHz 4.6.3 扫描DSI时，最大射频发射带宽 ≤500kHz ▲4.7 射频系统模数转换器（ADC）个数（须提供技术白皮书并标注对应数值作为证明） ≥146个 4.8 射频系统最大接收成像通道数 ≥204通道 4.9 单个扫描野内一次扫描最大通道数 ≥64个 4.1 各通道接收带宽 ≥1MHz 4.11 具备用户可调节接收带宽技术 4.12 具备射频线圈扫描自动调谐技术 4.13 射频放大器 磁体机壳内 4.14 射频发射路径位置 磁体机壳内 4.15 射频接收路径位置 磁体机壳内 4.16 ADC模数转换器位置 磁体机壳内（非线圈内） 4.17 具备磁体内置一体化数字射频发射系统 4.18 具备磁体内置一体化数字射频接收系统 4.19 防磁模数转换器ADC采样率 ≤80MHz 4.20 最高接收动态范围 ≥169dB 4.21 射频系统相位控制精度 ≤0.006度 4.22 射频系统频率控制精度 ≤0.015Hz 4.23 病床上可供连接线圈数量 ≥8个 5 全身各部位射频接收线圈 (以下线圈必须提供原厂线圈，与磁共振整机为同一品牌原厂生产，不得采用第三方产品替代) 5.1 原厂头颈联合（神经血管）矩阵线圈 ≥20通道，不得以其他线圈替代，非与其他线圈组合计算 5.2 原厂头颈联合线圈可倾斜调整角度配合患者检查 具备 5.3 原厂头颈联合线圈内置独立感知匀场线圈，可实现头颈范围独立高精度匀场功能 具备 5.4 原厂全脊柱矩阵线圈 ≥32通道，不得以其他线圈替代，非与其他线圈组合计算 5.5 原厂脊柱相控阵线圈内置独立生理传感器，可实时获取患者呼吸数据用于高精度成像 具备 5.6 原厂体部组合成像矩阵线圈 ≥30通道 5.7 全神经（头颈脊柱一体化）组合成像线圈 ≥52通道 ▲5.8 原厂大号超柔性多功能线圈 ≥18通道，要求提供一个，不得以其他线圈替代，非与其他线圈组合计算 ▲5.9 原厂小号超柔性多功能线圈 ≥18通道，要求单独提供一个，不得以其他线圈替代，非与其他线圈组合计算 6 非接触式生理探测系统 具备 6.1 扫描床自带生理探测传感器 具备 6.2 智能人体解剖模型技术 具备 6.3 线圈内自带生理探测传感器 具备 6.4 无需额外定位装置确定人体脏器位置功能 具备 6.5 无接触式探测呼吸触发信号功能 具备 6.6 生理探测传感器空间精度 微米级 6.7 生理探测传感器时间精度 微秒级 6.8 生命体征探测无需额外门控 具备 6.9 具备逐层调整发射电压功能、逐层调整共振频率功能、逐层调整B0匀场功能、逐层调整B1匀场功能 7 全身静音技术 7.1 梯度系统硬件静音技术 提供 7.2 声阻尼材料技术 提供 7.3 真空隔绝腔设计的硬件静音技术 提供 7.4 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 提供 7.5 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列） 提供 7.6 全静音平台适用范围 (提供Datasheet证明) 7.6.1 全静音平台可用于T1对比 满足 7.6.2 全静音平台可用于T2对比 满足 7.6.3 全静音平台可用于Darkfluid对比 满足 7.6.4 全静音平台可用于SWI对比 满足 7.6.5 全静音平台可用于TSE序列 满足 7.6.5 全静音平台可用于SE序列 满足 7.6.5 全静音平台可用于GRE序列 满足 7.6.6 全静音平台可用于DWI序列 满足 7.7 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列 提供 7.8 全静音平台可以应用于神经系统成像 提供 7.9 全静音平台可以应用于骨关节系统成像 提供 7.1 全静音平台可以应用于脊柱成像 提供 7.11 可以降低96% 噪声声压 提供 8 磁共振一体化成像系统 8.1 一次摆位完成全部线圈扫描 具备 8.2 线圈组合扫描 具备 8.3 组合扫描专用线圈控制软件 具备 8.4 智能定位技术 具备 8.5 脊柱线圈整合于床面设计 具备 8.6 线圈接口整合于床面设计 具备 8.7 矩阵线圈通道选择模式 具备 8.8 矩阵线圈频谱成像模式 具备 8.9 实时扫描助手 具备 8.10 全中枢神经成像无缝连接 具备 9 人工智能成像平台 9.1 多段人体扫描拼接功能 具备 9.2 大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位） 具备 9.3 多期相扫描解剖配准功能 具备 9.4 图文引导的实时在线指导功能 具备 9.5 多模态扫描图像融合功能 具备 9.6 并行采集拓展功能 具备 9.7 膈肌导航技术 具备 9.8 相位导航技术（肝实质触发采集技术） 具备 9.9 重要解剖部位自动标记功能 具备 9.10 运动脏器运动矫正功能 具备 9.11 血管扫描3D重建功能 具备 9.12 容积扫描的多平面重建功能 具备 10 扫描参数 ▲10.1 最小二维层厚 ≤0.1mm 10.2 最小三维层厚 ≤0.05mm ▲10.3 X轴最大FOV ≥55cm ▲10.4 Y轴最大FOV ≥55cm 10.5 Z轴最大FOV ≥50cm 10.6 最小扫描视野 ≤0.5cm 10.7 TSE最大回波链长度 ≥512 10.8 弥散加权B值 ≥10000 10.9 2D SE序列最短TR时间（64矩阵） ≤4.9 ms 10.10 2D SE序列最短TE时间（64矩阵） ≤1.5 ms 10.11 2D SE序列最短TR时间（128矩阵） ≤5 ms 10.12 2D SE序列最短TE时间（128矩阵） ≤1.5 ms 10.13 2D FSE序列最短TR时间（64矩阵） ≤4.9 ms 10.14 2D FSE序列最短TE时间（64矩阵） ≤1.5 ms 10.15 2D FSE序列最短TR时间（128矩阵） ≤5 ms 10.16 2D FSE序列最短TE时间（128矩阵） ≤1.5 ms 10.17 2D FSE序列最短TR时间（256矩阵） ≤5.4 ms 10.18 2D FSE序列最短TE时间（256矩阵） ≤1.8 ms 10.19 2D FSE序列最小回波间距（128矩阵） ≤1.5 ms 10.20 2D FSE序列最小回波间距（256矩阵） ≤1.8 ms 10.21 2D FSE序列最大回波链长度（ETL） ≥512 10.22 2D GRE序列最短TR时间（128矩阵） ≤0.69 ms 10.23 2D GRE序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.22 ms 10.24 3D GRE序列最短TR时间（128矩阵） ≤0.69 ms 10.25 3D GRE序列最短TE时间（128矩阵） ≤0.22 ms 10.26 3D GRE序列最短TR时间（256矩阵） ≤1.07 ms 10.27 3D GRE序列最短TE时间（256矩阵） ≤0.22 ms 10.28 EPI序列最小回波间距（256矩阵） ≤0.61 ms 10.29 EPI序列最小回波间距（128矩阵） ≤0.39 ms 11 成像序列和技术 具备 11.1 具备：单次激发SE、自旋回波（SE）序列、2D/3D TSE 、TSE回波分享技术、三维TSE序列 、脂肪抑制序列、频率脂肪抑制、水抑制序列、反转恢复（IR）序列、快速IR(脂肪、 水抑制）、快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）、STIR短T1压脂序列、单次激发快速IR、常规反转恢复序列、真实影像反转恢复（灰白质强对比）、脂肪/水激发技术、翻转恢复脂肪抑制序列、梯度回波(GRE) 序列、2D/3D稳态进动梯度回波、in-phase和out-phase成像 11.2 多回波聚合序列 具备 11.3 具备：亚秒T1扫描序列（2D/3D）、亚秒T2扫描序列（2D/3D） 11.4 具备：单次多平面梯度回波序列、多回波梯度回波序列、除剩余磁化梯度回波、利用剩余磁化梯度回波 11.5 重T2 加权高对比序列 具备 11.6 具备：平面回波(EPI)序列、单次激发EPI、多次激发EPI、自旋回波EPI 、梯度回波EPI、反转EPI、 12 体部成像 12.1 肝脏T1加权3D高分辨动态成像 具备 12.2 多期动态扫描层面精准对位技术 具备 12.3 全身弥散成像软件包 具备 12.4 同相位/去相位水脂分离技术 具备 12.5 MR结肠造影技术 （亮、暗腔） 具备 12.6 MR胰胆管造影技术(2D/3D) 具备 12.7 单次激发 2D/3D水成像 具备 12.8 呼吸导航技术 具备 12.9 自由呼吸 3D水成像 具备 12.10 动态肾脏灌注成像技术 具备 12.11 MR尿路造影技术（2D/3D） 具备 12.12 MR脊髓造影技术（2D/3D） 具备 13 神经系统成像 13.1 具备：弥散成像、实时弥散技术、各向同性采集、各向异性采集、ADC值测量、ADC-map彩图、体部脏器弥散 13.2 可选优化B值、弥散张量成像（DTI）、白质纤维束成像、DTI弥散张量方向数 ≥256方向 13.3 具备：高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）、高清弥散可应用于（头部、乳腺、盆腔） 13.4 DSI弥散谱方向数 ≥514方向 13.5 灌注成像 13.5.1 具备：2D-EPI灌注成像、多层灌注成像（rCBV分析、TTP分析、MTT分析 ） 13.5.2 时间信号曲线 具备 13.5.3 彩色后处理功能 具备 13.6 磁敏感成像 13.6.1 可兼容并行采集 具备 13.6.2 具备：SWI实时磁矩图成像技术、SWI实时相位图成像技术、SWI原始图像成像技术、mMIP图像成像技术 13.7 脑功能成像 具备 13.7.1 血氧饱和度依赖性成像 具备 13.7.2 脑功能后处理 具备 13.8 其他成像 具备 13.8.1 全中枢神经系统成像 具备，使用一体化线圈 13.8.2 图像无缝拼接软件包 具备 14 心血管成像 14.1 具备：2D/3D时飞法(TOF)血管成像、相位对比(PC)血管成像、门控法TOF/PC血管成像 具备 14.2 3D增强对比CE—MRA技术 具备 14.3 门静脉成像技术 具备 14.4 实时成像技术 具备 14.5 超快速血管造影成像技术 具备 14.6 磁化转移（MTC）技术 具备 14.7 造影剂实时跟踪触发技术 具备 14.8 导航技术 具备 14.9 下肢血管造影分段跟踪成像技术 具备 14.10 自动移床MRA 具备 14.11 电影回放 具备 14.12 具备：最大强度投影、多层面重建、曲面重建 14.13 常规心脏形态学成像 具备 14.14 心脏回波分享技术 具备 14.15 快速梯度回波/快速心脏采集 具备 14.16 具备：黑血技术、亮血技术 14.17 具备：正向心电触发、反向心电触发 14.18 二维/三维多相位成像 具备 14.19 快速心脏电影 具备 14.20 一站式心脏成像技术 具备 14.21 首过法灌注成像 具备 14.21 自动心肌活性成像（自动选择TI时间） 具备 14.22 放射采集技术 具备 14.23 双斜位成像 具备 15 波谱成像 15.1 具备：自动匀场方式、手动匀场方式 15.2 自动水抑制技术 具备 15.3 具备：自动频谱分析、实时频谱分析及实时显示、高级频谱分析后处理软件 15.4 用户可编辑后处理程序 具备 15.5 具备：2D和3D频谱成像、单体素和多体素频谱成像、PRESS技术、STEAM技 15.6 具备：代谢产物浓度分布彩图、代谢产物比例地图 15.7 外周容积脂肪抑制技术 具备 15.8 半自动匀场方式 具备 15.9 具备：快速频谱成像技术、三维脑频谱成像 15.10 化学位移成像(2D/3D CSI) 具备 15.11 多通道矩阵线圈完成头颅频谱 具备 15.12 多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱 具备 16 骨关节成像 16.1 3D各向同性容积成像序列 具备 16.2 高分辨率颈髓成像 具备 16.3 高分辨率内耳三维成像 具备 16.4 全脊柱成像 具备 16.5 图像无缝拼接软件包 具备 16.6 关节软骨成像 具备 17 并行采集技术 17.1 具备：基于图像算法、基于k-空间算法、基于两个相位编码方向同时加速算法 17.2 并行采集加速因子 ≥8 17.3 与并行采集技术兼容的射频线圈 全面兼容 17.4 与并行采集技术兼容的扫描序列 全面兼容 17.5 并行采集自动校准技术 具备 17.6 并行采集因子施加方向 X, Y, Z轴三方向 18 伪影校正技术 18.1 具备：流体补偿、呼吸补偿 18.2 具备：头部伪影矫正、去金属伪影技术、消除磁敏感伪影、卷积伪影去除 18.3 具备：前瞻性运动伪影校正、回顾性运动伪影校正、抑制头部运动伪影、抑制腹部运动伪影、抑制关节运动伪影、抑制颈部运动伪影 18.4 具备：可应用于T1像、T2像、黑水像、冠状位、矢状位、横断位 19 其他先进技术 19.1 自动和手动滤波 具备 19.2 实时交互式成像 具备 19.3 三维定位系统 具备 19.4 频率编码方向扩大采集 具备 19.5 相位编码方向扩大采集 具备 19.6 预饱和技术 具备 19.7 饱和带数目 ≥6 19.8 具备：脂肪饱和技术、水饱和技术、水激发技术、偏中心扫描技术、扫描暂停技术、可变带宽技术 19.9 可变k空间填充 具备 19.10 非/对称回波 具备 19.11 信噪比指示器 具备 19.12 优化反转角技术 具备 19.13 线圈灵敏度校正 具备 19.14 神经高分辨成像 具备 19.15 磁共振实时定位 具备 19.16 磁共振实时透视 具备 19.17 交互式参数改变 具备 19.18 扫描参数顾问 具备 19.19 恒定信号技术 具备 19.20 序列重生技术 具备 20 术中转运方案 20.1 原厂术中磁共振专用转运床，必须可兼磁共振扫描功能 提供 20.1.1 最低床位 ≤70cm 20.1.2 最大长度 ≥2500mm 20.1.3 最大宽度 ≥800mm 20.2 转运方式 单程病人转运一次 20.3 Maquet手术床连接套件 具备 20.4 兼容第三方手术头架 具备 20.5 与手术头架配套线圈通道数 ≥8通道 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |