深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MRI手术间手术床及转运床 | 1.总体要求： |
|  |  | 1）手术床噪声水平<58db，电池供应电工作时为AP型。电源供电为间歇式； |
|  |  | 2）控制系统：由A、B两套控制器构成，A套作为正常使用、B套作为备用； |
|  |  | 3）供电方式：采用蓄电池组和交流电源两种方式供电，蓄电池组充满电后，可支持80例手术，确保手术床长时间无电源线状态下工作。同时具有交流电源提供电能，确保最大的安全性； |
|  |  | 4）基座及附件均采用高含量镍铬合金，经久耐用，无任何死角，便于清洁； |
|  |  | 5）▲可与世界著名厂家的DSA设备进行联动，联动厂家数量≥4家，提供相关证明文件； |
|  |  | 6）驱动形式为：液压+机械； |
|  |  | 2.手术床床柱 |
|  |  | 1）手术床床柱底座可以采用嵌入式安装，与地面实现无缝连接，便于清洁卫生且对医生不造成干扰； |
|  |  | - 床柱呈闭合式设计，符合手术室清洁要求； |
|  |  | 3）床柱有电池缓冲功能，使各项操作更平稳、安全； |
|  |  | 5）▲手术床固定底座承载重量：≥380kg； |
|  |  | 6）控制器采用红外无线控制方式； |
|  |  | 7）具有防误操作设置，确保各项指令安全应用； |
|  |  | 8）控制器为全功能轻触式设计，具有一键回“0”功能； |
|  |  | 9）可自行存储的个性化手术体位≥10个； |
|  |  | 10）带控制器充电装置1个； |
|  |  | 3.MR手术床面 |
|  |  | 1）可与世界著名厂家的MR设备进行对接； |
|  |  | 2）床面为三段式设计，满足神经外科等科室手术需求； |
|  |  | 3）▲配备专用患者转运车，用于将患者直接从手术台面上对接至MR设备中； |
|  |  | 4）台面高度调节范围：低位≤595mm，高位≥1270mm，升降范围≥690mm； |
|  |  | 5）床面长度: ≥2026mm； |
|  |  | 6）床面宽度：≥595mm； |
|  |  | 7）水平移动：≥220mm； |
|  |  | 8）背板（上下）：≥+80°/ -25°； |
|  |  | 9）腿板（上下）：≥+60°/ -45°； |
|  |  | 10）头倾、脚倾：≥30°； |
|  |  | 11）左倾、右倾：≥25°； |
|  |  | 12）安全承重≥200KG； |
|  |  | 13）转运板内嵌于手术床面中，可经由专用患者转运车与转运至MR设备中； |
|  |  | 14）转运板为防磁凯夫拉（Kevlar）纤维材质，与MR环境兼容； |
|  |  | 15）配有专用安装位置，可安装防磁神经外科头架及线圈； |
|  |  | - 三段式设计，满足日常手术需求； |
|  |  | 17）转运板长度≥2000mm； |
|  |  | 18）转运板宽度≥500mm； 安全承重≥250KG； |
|  |  | 4.手术台面转运小车 |
|  |  | - 用于转运、移除及安装手术台面； |
|  |  | - 转运小车长度≥1600mm； |
|  |  | - 转运小车宽度≤900mm； |
|  |  | 4）转运小车高度≥890mm； |
|  |  | 5）安全承重≥380Kg； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |