深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥架式吊塔 | 一、技术参数 |
|  |  | - 产品通过CE认证。（提供认证证书） |
|  |  | - ▲配置气动刹车制动及机械阻尼双重制动装置，防止设备漂移，具备一体式控制把手，方便操作。（提供实物图片） |
|  |  | - ▲桥式吊塔单个滑车的最大承重≥150KG。（提供医疗器械检验机构出具的检测报告） |
|  |  | - ▲吊塔承载符合四倍承重系数安全负载要求。（提供医疗器械检验机构出具的检测报告） |
|  |  | - 吊塔主体材料为高强度铝合金，抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形，一体成型，全封闭式设计，表面无锐角，无外露螺钉。 |
|  |  | - 吊塔经冲击试验后，带电部件应不可触及，各类终端仍符合要求，存在的保护装置应保持完整。 |
|  |  | - ▲吊塔表面喷塑采用环保抗菌材料，具有表面抑制细菌再生作用。（提供SGS资质抗菌检测报告） |
|  |  | - 吊塔内部采用气电分离式设计，吊塔中的氧化性医用气体终端距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的电器元件应≥0.2m，以保证使用安全。 |
|  |  | - ▲吊塔气电箱体带有氧气泄流孔，在氧气泄露流量为1L/min时，气电箱内氧气浓度≤25%，避免气电箱体内氧气蓄积所引发的火灾风险。（提供医疗器械检验机构出具的检测报告） |
|  |  | - 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 |
|  |  | - 气体终端要求：有德标/英标/美标/国标等多种制式可选。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。 |
|  |  | - 吊塔所用电源插座符合国家3C强制性认证，以保证用电安全。 |
|  |  | - 气管采用医用气体管路，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准。 |
|  |  | - ▲为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性ISO 10993要求，检测内容应至少包含皮肤刺激测试、细胞毒性测试、致敏测试，并在检测报告上有明确说明上述三项测试结果。（提供SGS资质检测报告） |
|  |  | - 横梁长度可根据实际场地情况及用户需求确定。 |
|  |  | - 所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上。 |
|  |  | - 气电箱体可以沿横梁左右移动≥400mm。 |
|  |  | - ▲吊柱式气电箱前后两面均配备导轨，可实现双面安装支臂以及托盘等附件，充分利用空间，满足客户个性化需求。（提供原厂彩页证明） |
|  |  | - ▲气电箱配备一体式呼吸球囊收纳盒，可供急救时快速使用。（提供原厂彩页证明） |
|  |  | - ▲吊塔外壳防火等级至少为UL94-V1级。（提供医疗器械检验机构出具的检测报告） |
|  |  | 二、配置清单 |
|  |  | - 干区 |
|  |  | - 滑车 1套 |
|  |  | - 气刹把手 1套 |
|  |  | - 吊柱式气电箱 1个 |
|  |  | - 设备托盘 2层 |
|  |  | - 气体插座（空气2个，负压吸引1个，氧气2个） 1套 |
|  |  | - 电源插座 10个 |
|  |  | - 网络接口 3个 |
|  |  | - 等电位柱 2个 |
|  |  | - 呼吸球囊收纳盒 1个 |
|  |  | - 电源线收纳盒 1个 |
|  |  | - 导联线收纳盒 1个 |
|  |  | - 湿区 |
|  |  | - 滑车 1套 |
|  |  | - 气刹把手 1套 |
|  |  | - 吊柱式气电箱 1个 |
|  |  | - 设备托盘 2层 |
|  |  | - 抽屉 1个 |
|  |  | - 输液延长臂 1套 |
|  |  | - 输液架 1套 |
|  |  | - 气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气2个） 1套 |
|  |  | - 电源插座 10个 |
|  |  | - 网络接口 2个 |
|  |  | - 等电位柱 2个 |
|  |  | - 一体成型吸痰管盒 1个 |
|  |  | - 手套收纳盒 1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |