深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 神外超低体位电动手术床 | 一、基本性能及具体规格要求、配置： |
|  |  | 1、手术床构造特性：工艺构造稳定、可移动，操作灵活，符合人体工程学设计； |
|  |  | 2、手术床符合IEC60601-1标准，符合IEC60529标准，符合CE认证标准； |
|  |  | 3、▲手术床驱动方式为电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件，以保证使用过程中的安全； |
|  |  | - 手术床电动液压驱动平稳安静，噪声≤58分贝； |
|  |  | 5、手术床的运行省电安全，耗用功率≤400VA； |
|  |  | 6、手术床采用腿板背板可互换的设计，而非旋转式设计，具有电动一键式折刀位、电动一键式沙滩位，方便医护人员操作，省时省力，提高效率； |
|  |  | 7、手术床采用快速拆换系统设计，而非锁扣卡钩式设计，快速拆换系统插入即可固定，无需锁附，方便医护人员快速操作，节省人力； |
|  |  | 8、手术床具有两套独立的电子操作系统，一套为遥控器控制，另一套为手术床床柱备用操作控制面板，床柱备用操作控制面板必须位于手术床的左侧或右侧，方便术中应急操控，可升级为无线遥控器； |
|  |  | 9、▲手术床遥控器控制系统：遥控器为夜光型触摸键盘（适用于内窥镜手术低亮度环境），光信号显示功能，遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护，提供实物图片； |
|  |  | 10、▲手术床遥控器可操控同品牌手术床的数量≥2，提高手术床的通用性，降低维保的费用，提供相关的证明文件； |
|  |  | 11、手术床内置红外接收模块，而非蓝牙模块，更加稳定不受磁场干扰； |
|  |  | 12、手术床供电方式：采用蓄电池组和交流电源两种方式供电，正常情况下无需带电工作。充电一次可满足≥80次手术需要，能够确保手术床长时间在无电源线状态下工作。充电电池无需保养和维护，可长时间使用；手术床标配蓄电池组，无需选配； |
|  |  | 13、手术床正常工作时无需带电工作，采用标配的内置免维护铅酸电池供电，电池无需保养和维护，可长时间使用。免维护铅酸电池的数量≥2，电池总容量≥30Ah； |
|  |  | 14、▲手术床制造材料：床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为高含量镍铬合金不锈钢制成，非304不锈钢材质，底座外壳由强化玻璃纤维复合材料制成，采用多层渗漆工艺，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈； |
|  |  | 15、床板由透X光的高分子材料制成，床板均可透过X线，床板下全程可插入X光片盒； |
|  |  | 16、手术床底座采用人体工程学的内凹式弧线设计，使医护人员的脚置于手术床的旁侧而不是床下，既能让医护人员更加接近病人，也能有效保障医护人员的安全； |
|  |  | 17、▲手术床床垫：床垫由多层结构组成，厚度≥80mm，粘弹性泡沫层可确保将体重分布在尽可能大的区域，保护层对躺在支撑板上的患者提供有效保护，在负载变化期间，空气通过垫底面的半透膜不受阻碍地循环，同时半透膜可防止水分进入，可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力，双层弹性覆盖织物可减少折痕和剪切力；具有X光可透性，防水透气，导静电，不漏液体，可拆卸等特性； |
|  |  | 18、为保证手术床能够安全的充电使用，防止充电时发生漏电危及到病人及医护人员的安全，手术床必须配备地线连接头，同时单独配备地线连接电缆，提供相关的证明文件； |
|  |  | 19、手术床的刹车系统采用隐形踏板式机构设计，结构简单，操作方便，隐形踏板在不工作时可以旋转折叠，扩大使用者的腿部空间，防止意外磕碰事故的发生； |
|  |  | 20、手术床刹车装置采用三档位式设计，可快速进行切换，极大的便利医护人员的操作； |
|  |  | 21、手术床床板由单独的电路控制，以确保手术床软件故障后，手术床也能得到控制； |
|  |  | 22、手术床具备紧急故障处理系统，当手术床控制软件发生故障后，可通过紧急故障处理系统操控，保障病人安全；提供详细说明材料； |
|  |  | 23、▲手术床采用双关节背板结构设计，可电动调节，支持一键腰桥功能，腿板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构； |
|  |  | 24、手术床的腿板采用气动弹簧设计，而非电动腿板设计，使用更加快捷方便，方便术中快速转换调整体位； |
|  |  | 25、手术床腿板的外展关节锁扣采用按键式，而非旋钮式，更加便于手术操作，节省时间； |
|  |  | 26、手术床配有4个双盘大直径万向转向轮：直径≥125mm，具有良好转动和移动特性，中央锁定机构确保手术床牢固稳定，同时不额外占用床下空间； |
|  |  | 27、手术床双盘大直径万向轮可实现定向轮和万向轮自由切换，拥有极强的横向移动能力； |
|  |  | 28、▲手术床标配水平移动功能，当手术床平移后，最大安全净载≥180 Kg，提供相关的证明资料； |
|  |  | 29、手术床在正向体位时向头端的标准水平移动距离≥310mm |
|  |  | 30、▲手术床的水平移动具有颜色限位标识，能够准确快速的判断移动距离，帮助医护人员更快的调整术位； |
|  |  | 31、手术床自重（不带头板和腿板）：≥190 Kg；提供相关的证明资料； |
|  |  | 32、▲手术床宽度（不带边轨）≥540mm ，手术床宽度≥590mm，提供相关的证明资料； |
|  |  | 33、手术床最低高度（不带床垫）≤600mm，升降行程≥350mm，提供相关的证明资料； |
|  |  | 34、▲手术床通过体位调节后，离地面最低高度≤510mm，提供实物图片证明； |
|  |  | 35、手术床纵向倾斜(头脚倾):≥+25º/-25º，侧向倾斜(左右倾):≥+15º/-15º； |
|  |  | 36、背板(上下):≥+70º/-40º，腿板上下折:≥ 0º/-95º |
|  |  | 37、手术床长度≥2020 mm； |
|  |  | 38、手术床底座长度≤1000 mm； |
|  |  | 39、当荷载≥360 Kg时，纵向倾斜(头脚倾):≥+10º/-10º，提供证明文件； |
|  |  | 40、▲当荷载≥360 Kg时，左右倾斜:≥+5º/-5º，提供证明文件； |
|  |  | 41、当荷载≥360 Kg时，腿板倾斜:≥+10º/-10º，提供证明文件； |
|  |  | 42、当荷载≥360 Kg时，背板倾斜:≥+10º/-10º，提供证明文件； |
|  |  | 43、当荷载≥360 Kg时，可进行手术床的反向体位，即头背板互换，方便灵活调整手术体位； |
|  |  | 44、手术床有效使用年限：≥10年； |
|  |  | 45、手术床标准配置： - 头板，背板，座板：1套； - 腿板：分体腿板，可拆卸：1套； - 手板：2个； - 麻醉布帘架：分体式，1套； 5） 三钉头架：1套； 6） 头托连接杆：1副； 7） 侧挡板支架：2个； 8） 后侧挡板：1个； 9） 前侧挡板：1个； 10） 高位手板：2个。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |