深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能监护床 | 1.床面尺寸：长≥1950mm，宽≥800mm |
|  |  | 2.床体尺寸：长≥2170mm，床体可延长≥180mm，宽≥1000mm |
|  |  | 3.床面升降范围≥400mm |
|  |  | 4.安全工作负载≥228Kgg |
|  |  | ▲5.采用高档三立柱电机升降结构设计，功能强大，美观大方，坚固稳定，在任何状态下都有完美的稳定性和强大的承重能力 |
|  |  | ▲6.采用国际进口知名品牌电机，电机数量≥5个，具有电动控制背板、腿板升降，电动整体升降，电动控制整头倾、脚倾重症病床五功能；电机通过国际安规认证，安全、恒速、静音、无静电 |
|  |  | 7.床体电动调节头倾与脚倾角度≥12° |
|  |  | 8.背靠板电动抬升倾角度≥68° |
|  |  | 9.大腿板电动抬升倾角度≥28° |
|  |  | ▲10.配备大功率4.5AH蓄电池，在断开交流电后也可实现对床体的电动调节，满足病人转运需求 |
|  |  | 11.电源：交流电220V/50Hz；额定功率：280VA |
|  |  | 12.床面为U型设计，符合人体工程学，减少褥疮发生率 |
|  |  | ▲13.整床床面采用可透X光材料，背板配有侧入式X光片盒，尺寸：长度680mm-720mm，宽度380mm-420mm；具有不移动病人即可拍胸片的功能 |
|  |  | ▲14.具有双回退防褥疮功能：背、腿板上升过程中向后延展10cm以上，增加盆骨和腹部空间，提高舒适性，减少卧床病人背部和骶尾部的压力，实现床体防褥疮功能 |
|  |  | 15.采用分体式护拦，护栏具备气动缓释，有效保护操作人员及减少噪音 |
|  |  | 16.背板护栏和腿板护栏之间距离≤60mm，有效降低病人夹伤风险 |
|  |  | 17.病床具备电动CPR与手动CPR两种方式 |
|  |  | 18.床体左右两侧各有一个手动CPR |
|  |  | ▲19.具备智能侧翻功能：病床床面可以左右侧翻，侧翻角度≥25° |
|  |  | ▲20.具备称重功能，监测病人体重变化及营养代谢情况，为用药与治疗提供依据，称重可精确到100g，并有重量冻结、差重读取功能 |
|  |  | 21.具有离床报警功能，对病人坠床或离床发出报警 |
|  |  | 22.具有背板和整床倾斜角度显示器，方便医护人员确认床面角度 |
|  |  | 23.具有4个输液杆插孔，配伸缩式输液杆1支 |
|  |  | 24.快卸床头板、床尾板，无需操作开关装置，上提式快卸结构，保证床头操作从容性 |
|  |  | 25.引流挂钩≥12个 |
|  |  | ▲26.具有床底灯 |
|  |  | ▲27.需同时具备以下重症14功能：重症基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾、脚倾）+5个一键体位（一键心脏椅位、一键特氏位、一键Fowler位、一键电动CPR位、一键检查位）+床旁拍片+手动CPR+床体自动翻身+自动称重 |
|  |  | 28.具备重症电动一键式体位设计，一键体位≥5个 |
|  |  | 29.具有一键式心脏椅体位功能，此体位能减少静脉回心血量，减轻心脏前负荷 |
|  |  | 30.具有一键式特氏位，在病人脑部灌注不足时，可加强病人脑部灌注 |
|  |  | 31.具有一键式Fowler位，使病人膈肌下降，改善病人通气 |
|  |  | 32.具有一键式电动CPR位，紧急情况下，可迅速把背板与腿板放至于水平位，床面将至最低位，为病人抢救 |
|  |  | 33.具有一键式检查位，一键使病人处于方便医护人员检查的体位，减轻医护人员身体疲劳 |
|  |  | 34.采用≥4个医用防静电单面脚轮，脚轮直径≥125mm，易推、耐蚀、耐磨、静音 |
|  |  | 35.具有联动刹车：四轮均有刹车，且刹车为联动，锁定一轮，即对所有脚轮锁定，减少操作人员工作量 |
|  |  | 36.脚轮为三段式控制：万向，锁定，直行三种状态，方便医护人员根据需要调整控制模式 |
|  |  | ▲37.第5轮设计，方便医护人员推动控制 |
|  |  | 38.具有彩色触摸屏中央控制器，中文界面，方便医护人员操作，触摸屏尺寸≥7寸 |
|  |  | 39.彩色触摸控制器，配有位置固定装置，方便固定在病床上，同时控制器可以拆下，以适应不同操作习惯 |
|  |  | 具有护栏控制器4个，控制器有防止误操作引发意外的锁定键 |
|  |  | 40.病床具备病人呼叫装置 |
|  |  | 41.具有脚踏控制器2个，位于床体两侧，便于医护人员在护理病人时，对病床体位控制 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无√）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |