深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简易手术床 | - 技术参数要求 - 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车等。 - ▲手术床具备电动平移功能，平移距离≥300mm，由独立的液压缸驱动。 - ▲手术床配备内置腰桥，腰桥升降距离0-120mm，腰桥可在床体两侧操作，操作方便。 - 手术床配备高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作；充电电池无需保养和维护,可长时间使用；同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。 - ▲具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（非底座式）两套功能一致、且相互独立的控制系统，确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 - ▲手术床承重≥250kg。（提供医疗器械检验机构出具的检测报告） - 手术床台面框架（含侧轨）和立柱护罩采用优质不锈钢件制成，基座外壳采用玻璃钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，坚固耐用。 - 手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒 。 - ▲为有效预防病人压疮现象，手术床须选用质地柔软的记忆海绵整体床垫，厚度≥75mm，床垫表面采用无缝烫接技术，具有良好的防水防静电及透气效果。 - 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。 - ▲头板可拆卸，头板和腿板可前后互换。 - ▲腿板采用气弹簧组件，腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。（提供原厂彩页说明） - 腿板可90°外展后再90°下折，不拆卸腿板实现截石位摆放提高摆台效率。 - ▲独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 - 具有一键直接设定屈曲、反屈曲体位功能。 - 具有一键直接设定复位功能。 - ▲采用油路透析技术保证液压系统运行稳定，保证手术床经久耐用。（提供证明文件） - 技术规格： - 手术床长度≥2000mm - 手术床宽度≥520 mm - ▲床面最低高度≤600 mm（提供原厂彩页说明） - 床面最高高度≥950 mm - 台面前后倾角度：≥25° - 台面左右倾角度：≥20° - 背板折转角度：上折≥80°/下折≥40° - 腿板折转角度：上折≥20°/下折≥90°，外折角度≥90° - 头板折转角度：上折≥45°/下折≥90° - 配置要求 - 手术床主机（带平移） 1套 - 记忆海绵床垫 1套 - 头板 1套 - 腿板 1对 - 托手架 1对 - 遥控器 1套 - 麻醉屏架 1套 - 缚身带 1套 - 腰桥 1套 - 侧卧位支身架 1对 - 侧卧位手架 1套 - 托腿架 1对 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |