深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术床 | 1、材料要求 1.1手术床底座、升降柱全用优质不锈钢覆盖。 1.2手术床床垫采用高级人造皮，防水抗污，防静电，透X光，且易拆卸清洗。 1.3床板采用优质1公分厚贝特板，防火，防水，不变形，透X光。 |
|  |  | 2动力系统 2.1采用有线控制器电动操控完成手术床所有体位调节，包括床面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折；头板、脚板通过手动调节完成。 |
|  |  | 3结构要求 3.1手术床面由头板、背板、腰板、座板、可左右分离式腿板，足板等六部分组成。 3.2手术床头板、腿板及足板易拆卸。 |
|  |  | 4功能要求 4.1手术床最低高度700mm，符合人体工程学设计，利于医生进行各类手术需要。 ▲4.2手术床底座上配备锁定按钮，锁定后在无医护人员在场情况他人无法操作，避免造成意外。 4.3手术床底座、升降柱全用优质不锈钢覆盖。 |
|  |  | 5技术参数要求 5.1床面全长：2100㎜；床面宽度：500㎜； 5.2床面升降调节范围：700-950mm； 5.3床面前、后倾斜：≥25°；床面左、右倾斜：≥20°； 5.4背板上折：≥45°；背板下折：≥15°； 5.5头板上/下折：≥55°/≥90°； 5.6腰板升降调节范围：≥120㎜； 5.7腿板下折：≥90°；腿板外展：≥90°； 5.8手术床承载重量：≥135kg； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |