深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骨科牵引床 | 外形尺寸：长度2200mm，床面宽度900mm，床体标准高度500mm。 |
|  |  | 1） 摇杆：三组摇杆，隐藏式设计，操作轻松自如。可灵活调节患者背部、腿部体位。摇杆内置金属器件，隐藏式设计，采用双向极限过载保护的全新设计，有效的避免了当丝杠旋至极点时再加载造成曲柄手摇系统的损坏。 2）摇杆采用不锈钢管隐藏式设计，高耐磨，永不生锈。 3）调节范围：背部可升降角度：0-80°±5°。腿部可升降角度0-45°±5° 4）床体承载重量≥300㎏。 5）侧面护栏为全覆式，总长1495±50mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支铝合金护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床垫，可防止床垫移位。 6）双按键保险快速定位开关，有防夹手功能，并具有两层保护。 7）牵引床配四个点滴架插孔。床底面整体离地距离30cm，便于临床检查操作及卫生清洁。 8）脚轮：全封闭自润滑轴承，不需加油护理，滚动灵活，高静音，耐磨，无晃动，四角刹车功能。便于临床检查操作以及卫生清洁。 9）床头尾：流线型床头尾板，对称式插座，ABS一体成型；拆卸方便可兼做CPR急救功能。 10）牵引架：组合型牵引架，由优质不锈钢管焊接与喷塑铝合金十字扣组合，下面插在床体上（床尾部），上面横杠可上下移动固定，中间带2个可移动滑轮，配牵引挂钩与牵引砣，配一副牵引带。 |
|  |  | 材料： |
|  |  | 1）床框加厚用材，采用≥40×80×1.5mm矩型钢管，材质均通过电子电器产品中有害物质限制指令测试。*床架机器人整体焊接，精确度高，稳固可靠。 2）床板采用1.2mm品牌冷轧钢管，条形设计，方便透气；并有凹凸防滑功能，坚固耐用，背部床板设卸力结构，减少螺杆受力。 3）床头尾板：采用ABS工程塑料一次注塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需要。 4）床尾板上装透明病历卡。 5）床板表面经二度酸洗磷化后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。床体涂覆为静电粉体涂装，厂内防锈全处理烤漆一贯作业，采用抛丸机除锈技术抗酸碱腐蚀，耐褪色，环保安全。 6）床脚采用5寸豪华轮，内置高耐磨自润滑轴承，无噪音，TPR耐磨轮面，防油防滑，双踏板刹车装置，稳定性好。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |