深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抢救车床 | 1.转运车全长1930±10mm，全宽663±10mm; |
|  |  | 2.床板距离地面可调节高度最低位≤510mm，最高位≥850mm，高低升降行程≥340mm。 |
|  |  | 3.背板升降0-70°，由气动弹簧控制,无级操作。 |
|  |  | ▲4.铝钢制床架，采用（电泳＋粉末）复式喷涂，经过耐挤压性、耐重物落下性、、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥500小时）、耐湿性等相关测试。(可以提供第三方相关测试报告)。 |
|  |  | 5.床板采用PP树脂材料制成，床板两段式设计，腿部床板背面配有增加强度的加固凹槽，数量≥22个。（可提供产品实物图片） |
|  |  | 6.转运车两侧都安装有PP树脂材料制成的护栏，旋转式设计，可水平固定，方便护士输液、量血压，让输液者的手臂有舒适的放置处。（可提供水平固定功能实物图片） |
|  |  | 7.护栏采用双重安全锁，护栏开关需设置在足侧（防止患者误操作），双重安全锁配有锁定确认显示窗，锁定为绿色，未锁定为红色。 |
|  |  | ▲8.护栏上设有一次吹塑成型角度显示器，护栏上设有凹槽，方便管道通过护栏；护栏上有一次吹塑成型的生产厂家标识。（可提供产品实物图片） |
|  |  | 9.在护栏下方配置配件横杆，单侧横杆上设置有≥6个挂钩安装孔，挂钩可根据临床需要调整不同位置，挂钩承重≥3kg。挂钩采用徒手拆卸式挂钩，无需任何工具即可调整挂钩的位置。 |
|  |  | 10.床体四角配有输液架安装孔，共4处，金属支座上设置输液架固定旋钮，固定把手须朝向床体中间，防止误操作。 |
|  |  | 11.床体装备独立的中心第五轮模块，模块与床框架采用非焊接固定，可拆卸更换（提供独立中心第五轮模块实物图片）； |
|  |  | ▲12.中心第五轮锁止后，推动转运车前行时，应能自限在呈床身纵向直线方向行走。（提供产品备案技术要求文件） |
|  |  | 13.采用中控锁双面脚轮，四个直径≥150毫米双面脚轮，轮面有推车厂家标识。（提供实物图片） |
|  |  | 14.四个脚轮中具有一个可导电脚轮，保证转运过程中能消除静电，导电轮有黄色标识圈。（提供实物图片） |
|  |  | 15.四个脚轮上均配中控刹车踏板，刹车踏板配有红绿颜色标志，在任意脚轮一侧踩下不同颜色端都可同时控制四个轮子的解锁或锁定。具有脚轮相关国际认证报告。 |
|  |  | ▲16.转运车的脚轮锁定必须牢靠，锁止后在倾斜10°的斜面上移动距离应≤10mm。（提供产品备案技术要求文件） |
|  |  | 17.床体下方配有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，托盘设置输液架收纳位。（提供实物图片） |
|  |  | 18.标配病人约束带两根，转运过程中能对病人进行束缚。 |
|  |  | 19.标配氧气瓶搁架，可以选择横竖两种方式存放氧气瓶，搁架可随床体同时升降，防止氧气管道被拉扯。 |
|  |  | 20.标配转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。垫子两边各有两个把手，床罩面料光滑易抽动转运。床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。 |
|  |  | 21.标配输液架，有至少2处输液架收藏装置。（提供实物图片） |
|  |  | 22.单张配置清单： |
|  |  | 22.1.转运床体 1张 |
|  |  | 22.2.旋转式护栏 1付 |
|  |  | 22.3.转运床垫 1张 |
|  |  | 22.4.输液架 1根 |
|  |  | 22.5.氧气瓶搁架 1个 |
|  |  | 22.6.托盘 1个 |
|  |  | 22.7.中控锁双面脚轮 4个 |
|  |  | 22.8.刹车踏板 4个 |
|  |  | 22.9.引流袋挂钩 1套 |
|  |  | 22.10.中心第五轮 1套 |
|  |  | 22.11.中心第五轮踏板 2个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |