深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术床（可升降） | 1.性能要求 |
|  |  | 1.1采用电动推杆传动方式，替代液压传动技术，无液压传动漏油风险，运行速度均匀、平稳、体位摆放精准，性能可靠，经久耐用。 |
|  |  | 1.2该产品主要功能台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、头板调节、脚板调节、纵向平移，电子按钮调节，定位精准（高度调节偏差小于1厘米），配有手臂支架。 |
|  |  | 1.3床板抗倍特板，材质符合欧洲En-438，并具有双层耐磨、防燃、防焰、防蚀抑菌。（提供证明文件） |
|  |  | 1.4手术床具有极佳的移动性和转向性，电动脚轮锁定系统保证手术时脚轮不接触地面，实现地面支撑。 |
|  |  | 1.5手术台电源线连接、手控器电源线连接均采用知名品牌航空插头设计，防水、防脱落。 |
|  |  | 1.6配备一键复位功能，方便术后的整理清洁工作，提高工作效率。 |
|  |  | ▲1.7多点位体位记忆功能，一键恢复至预设的体位及高度，操作方便、高效。 |
|  |  | ▲1.8电动內建式腰桥，操作便捷，床体下方无突出机构，方便X光机在术中移动、操作。 |
|  |  | ▲1.9 底座T型设计，四周无凸出物且内缩式设计，利于术者脚尖伸入，让身体自然垂直手术，减少术者疲劳。 |
|  |  | ▲1.10头、腿板互换式设计，可根据手术需求对台面灵活调整。 |
|  |  | ▲1.11配备应急电源功能，当意外停电后，可将手术台恢复至理想位置。 |
|  |  | 2.技术参数 |
|  |  | 2.1床面长度≥2000mm |
|  |  | 2.2床面宽度≥580mm |
|  |  | 2.3升降高度≥680mm-980mm |
|  |  | 2.4前/后倾斜≥31° |
|  |  | 2.5左/右倾斜≥21° |
|  |  | 2.6气动头板上/下调节≥50°/93° |
|  |  | 2.7背板上/下调节≥82°/32° |
|  |  | 2.8气动脚板上/下调节≥50°/93° |
|  |  | 2.9脚板水平方向≥95° |
|  |  | 2.10纵向平移≥310mm |
|  |  | ▲2.11腰桥≥0-126mm |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |