深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 贵重(毒麻)智能药房管理系统 | 主控单元 | 1）主柜单元柜体尺寸：高度≤180cm；柜体宽度≤72cm；柜体厚度≤65cm； 2）设备主体框架均采用冷轧钢板制作而成； 3）配备嵌入式显示器、打印机、指纹识别（提供清晰摄像资料的证明）； 4）显示器为不小于18.5寸电容触屏； 5）配备高清视频监控装置，可24小时不间断对加药、领药、退药及空瓶回收等全程进行高清视频监控，实现责任到人； 6）▲主柜需由单只精准管控药盒和智能称重抽屉药盒组成；单只精准管控药盒≥6个，每个自动化药盒容量需≥19支；智能称重抽屉需≥7层，称重药盒数量需≥56种规（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； 7）▲自动化药盒需配备专用自动化加药装置，实现自动加药，将药品逐支加入至对应药盒，且自动化加药装置配有指示灯（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； 8）▲自动化加药装置可对多个药盒同时加药，加药完成后，药盒指示灯持续闪烁提示加药完成（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； 9）▲支持按支自动出药药盒数量≥6个，单个药盒存储数量≥19支，均需通过独立出药口自动按支出药（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； 10）▲每个自动出药药盒独立取药口的前面板配备LED提示灯提示取药位置。如有药品未取时，指示灯持续闪烁提示直至药品取出（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； 11）▲自动出药药盒支持按处方、按科室设定的套餐自动按支出药，支持多个药盒同时出药，每个品规药盒具备独立出药口（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； 12）▲支持自动退药功能，可使用自动化加药装置对药品进行精细化退药操作（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； 13）▲自动发药药盒拆零药品存储，每支药品需实现“非纸质标签式”的不少于3个批次管理和近效期管理，实现有效期在前的药品优先自动出药，并对每支药品近效期具有预警功能（要求提供实物照片及操作界面截图，证明对同种药品不同效期进行单支管控）； 14）▲智能称重抽屉可根据存放药品数量进行药盒数量的扩展，可灵活配置智能药盒宫格区隔（可12宫格、9宫格、6宫格、4宫格、2宫格），满足特别大量及不同包装药品的管理； 15）智能抽屉单元：要求具备至少2种不同高度的抽屉，最多可支持7层抽屉；每层抽屉外立面需配备显示屏，用以显示药品名称数量规格等信息（需提供完整清晰的图片证明）。 16）系统具备药品库存报警与提醒功能，当某药品出现近效期和库存预警时，界面出现提醒信息。 17）产品需通过FCC、ROHS、CE认证及中国国家强制性产品认证（要求提供相关认证扫描件证明）； - 支持配置回收药盒，可实现以下需求设置：a. 一个回收药盒指定给一个人员使用；b.一个回收药盒回收指定种类药品；c.一个药盒只回收指定的药品；d.一个药盒只回收指定的人员；e.回收药盒不做限制，都可以回收。 - ▲配备电子按键一键开锁功能和软件的一键开锁功能，在停电或者其它应急状态下，不破坏柜体可打开所有储药抽屉。（要求提供实物功能操作界面） - ▲设备硬件需要支持声光电报警，以下情况触发：a检测到连续5次登录错误；b操作完成20秒后检测到柜门未关；c检测到温湿度超出设定的范围。这几种异常操作需要被系统识别，并且在前台界面提醒操作人员，后台记录相关信息。（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告） - ▲为保证设备使用安全及稳定性，制造商需具备双路直流电源自动切换技术。（要求提供国家主管部门出具相关知识产权证明文件，申请人与投标产品生产厂家一致）； - 设备制造商需通过ISO90001、ISO14001、ISO45001、ISO13485体系认证（要求提供相关证件证明）。 - 为保证产品质量，设备制造商具备企业安全生产标准化基本规范条件，满足国家标准GB/T 33000-2016要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的认证证书） - 为保障项目软件建设知识产权，设备制造商需符合企业持续改进知识产权管理体系要求，满足国家标准GB/T 29490-2013要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的认证证书） - 为保障院内数据安全，制造商需具备隐私信息安全管理、信息安全管理、信息技术服务资质认证。（提供国家认可的第三方检测机构出具的认证证书） - ▲确保操作人员安全使用设备，所投型号需通过GB 4943.1-2022附加的安全措施测试中“I类设备”检验结论为P（或等同合格）的标识。（提供国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的试验报告） |
|  |  | 保险单元 | - 保险单元柜体尺寸：高度≤180cm；柜体宽度≤80cm；柜体厚度≤65cm - 柜体结构应由高强度金属材质组成，满足耐消毒，易清理，不易老化变色，颜色融入医疗环境； - ▲保险柜需满足国务院第442号令中对麻醉药品盒精神药品的“三铁一器（铁门、铁锁、铁柜、报警器）”安全存储和管理要求（要求提供相关产品安防认证证明）； - 保险柜整体构成由保险柜储药区，回收模块，应急存储模块组成（提供实物照片证明）； - ▲保险柜内储药药盒需满足单只自动化药盒和称重计数管理抽屉构成；单支管控自动化药盒数量≥18个，智能称重抽屉≥2层、每层药盒数量≥2个；（提供实物照片证明） - 自动出药药盒前面板配备LED提示灯提示取药位置；如有药品未取时，指示灯持续闪烁提示直至药品取出；（提供实物照片证明） - ▲自动化出药药盒前面可须配备LCD显示屏，可用于显示自动化药盒内部存储的药品名称、规格、数量；（提供实物照片证明） - 智能抽屉前面板需配有显示屏，用于实时显示药品名称数量等信息（提供实物照片证明）； - 可支持将自动化药盒更换为称重智能药盒，每个称重小药盒外立面有彩屏显示数量、规格等药品信息，内部配备≧3个小药格，每个小药格需配备指示灯引导取药。（提供清晰实物照片证明） - 可支持根据需要将自动化药盒更换为普通套餐盒抽屉，每个抽屉内可存储1个麻精套餐盒，实现套餐盒为单位的存取计数管理；（提供清晰实物照片证明） - ▲保险辅柜内所存储的药品实现按支存储计数，单只精准化管理，并支持自动按支出药，自动出药药盒≥18个，独立出药口数量≥18个，单个药盒存储数量≥19支（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； - ▲保险柜内毒麻药品存储每支药品需实现“非纸质标签式”的批次管理和近效期管理，实现有效期在前的药品优先出药，并对每支药品近效期具有预警功能（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； - 保险柜柜门厚度需≥5cm，配置独立双机械锁+电子锁应急装置，锁体须配置高清电子显示屏。（要求提供整柜柜门厚度测量照片及锁具照片）； - ▲配备专用自动化加药装置，实现自动加药，将药品逐支加入至对应药盒（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； - ▲自动化加药装置可对多个药盒同时加药（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； - 保险辅柜需配备应急存储模块及内置封闭式回收抽屉，满足科室应急之需及回收需求（要求提供实物照片）； - ▲保险柜要求能阻止用普通手工工具，便携式电动工具和磨头以及这些工具相互配合使用，在净工作时间15min以内进入保险柜（要求提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检验检测报告） |
|  |  | 盒装拆零综管单元 | 1）盒装拆零综管单元柜体尺寸：高度≤180cm；柜体宽度≤80cm；柜体厚度≤65cm； 2）柜体结构应由高强度金属材质组成，满足耐消毒，易清理，不易老化变色，颜色融入医疗环境； 3）▲单元柜体需满足国务院令第442号中对麻醉药品和精神药品的“三铁一器（铁门、铁锁、铁柜、报警器）”安全存储和管理要求（要求提供相关产品安全认证证明）； 4）单元柜需支持自动称重计数，配备不少于5层格栅储药药盒；每层格栅需配备不少于4个智能药盒； 5）智能称重药需可存储≥20种品规药品，且每个药盒外立面需配备显示屏，用以实时显示药品库存数量、名称和规格等信息（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）； 6）▲智能药盒需要具备智能扩展能力，单个药盒可同时进行盒装和拆零智能双管理，即靠里整盒存储管理、靠外单只拆零存储管理，并能进行自动识别和数据同步（提供实物照片及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）。 7）单元柜需通过ISO90001、ISO14001、ISO45001体系认证（要求提供相关证件证明）； |
|  |  | 冷藏单元 | 1）冷藏单元柜体尺寸：高度≤178cm；柜体宽度≤65cm；柜体厚度≤68cm； 2）冷藏柜冷藏药品存储药盒需配备≥4层智能储药药格，每层药格数量≥3个；总数≥12个智能储药格；冷藏副柜容量需≥315L容量； 3）冷藏柜必须为单独模块，每个药盒前面需带独立的电子显示屏，且冷藏模块需配备电子锁控（要求提供多张整柜及细节实物照片证明）； 4）冷藏柜药品存储温度须控制在2-8℃，冷藏药品存取支持智能自动计数； |
|  |  | 麻精药品智能管理系统软件功能 | - 7×24小时全天候进行药物的安全管理，智能锁控与权限管理等。 - 支持有线网络和WI-FI网络连接，可与HIS系统进行无缝对接，实现用药数据的同步互传。 - 高效监控每一支药品的流向，并实时记录操作日志,盘点品库存，导出相应电子报表，支持统计汇总及打印报表功能，支持一键交接班。 - ▲软件支持多种取药方式，排程取药（与手术间和排班系统绑定关联）、设备取药、套餐取药、处方取药，根据医院需要选择合适的取药模式。（提供操作界面图片截图证明及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）。 - ▲支持多种补药方式，设备加药、临时补药（根据基数自动生成补药清单）、补药加药（支持后台推送补药订单至设备前端），可根据医院需要选择合适的补药模式（提供操作界面图片截图证明及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）。 - 支持退药操作，可选取原记录进行退药操作。可支持药品更换患者绑定，将药品用至下一个患者，减少退药操作（提供操作界面图片截图证明）。 - ▲支持盘点交接功能，可一键所有药盒盘点，异常记录进行统计并用高亮的背景颜色提示，对异常的药盒可直接进行开锁和清零动作（提供操作界面图片截图证明）。 - 支持按批号管理药品的取退还管理；支持按近效期批号优先指引取药，并支持手动选择批号实现近效期优先取药管理。 - ▲支持一个药盒实现两种批号的智能管理；并能实现近效期批号优先指引出药的管理实现（要求提供操作界面图片截图证明及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）。 - ▲支持双人审核，取用麻醉药品和第一类精神药品时，可进行双人复核审核。 - 支持红处方自动生成与打印，可支持后补处方，取药记录与患者绑定核销。 - 支持维护用户指纹信息：一个用户可配置两个指纹，支持添加、删除指纹，支持指纹同步到服务器；支持当前用户修改密码。 - 支持软件界面放置帮助文档，方便医生或者药师查询操作。 - 支持余液量登记与破碎登记功能。 - ▲药品库存及效期提醒功能：根据药品库存和药品效期、批号时效设定，提醒药品库存和效期情况。 - 系统具备药品库存预警与提醒功能，当某药品出现近效期或库存预警时，界面出现提醒信息，近效期天数用不同的颜色提示逐级预警。 - ▲回收功能，可指定任意抽屉或药盒回收，支持回收药盒与医生绑定，软件显示回收药盒使用人名称与待回收清单，支持管理员根据回收清单对空瓶进行回收核对。（提供国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告） - ▲支持虚拟库功能，可对非设备本身的手术间其它药品进行手工加药，取药操作，并形成相应的《虚拟库进出明细查询报表》可供查询库存（提供操作界面图片截图证明及国家承认的CMA和CNAS资质第三方检测机构出具的检验检测报告）。 - 支持手工记帐功能，可对设备本身的非智能药盒存储的药品进行加药，取药操作，并形成相应的报表可供查询库存（提供操作界面图片截图证明）。 - 软件前端有《库存进出明细表》、《库存信息查询》、《补药进出明细查询》、《空瓶回收明细查询》、《专帐专册》等报表可以查询。 - ▲投标产品具有毒麻药品安全管理软件著作权登记证书。（提供清晰扫描件，著作权人与投标产品生产厂家一致） - 软件应配备后台，可支持根据药品名称、设备编号等筛选条件查询补药数量，应支持查询结果生成单或者多笔补药订单；应支持查询汇总与对应的明细；应支持导出功能（提供软件操作视频证明）； - 软件支持声光电警报记录功能，对异常的情况自动记录并警报，显示于界面信息中心，并支持管理人员处理。（提供设备详细操作视频） - 软件后台支持声光电警报的记录与汇总；支持时间段、警告类型、序列号、设备编号及药盒编号等查询筛选；支持管理人员远程操作处理；支持导出打印。（提供实物操作界面前解释说明操作方式） |
|  |  | 毒麻药品智能周转柜 | - 使用环境温度：-10℃～+50℃；相对湿度范围：30%～75%；供电电源：220V±10V，50HZ。 - 保险柜体尺寸：高度≤180cm；柜体宽度≤80cm；柜体厚度≤65cm； 柜体结构应由高强度金属材质组成，满足耐消毒，易清理，不易老化变色，颜色融入医疗环境； - 设备主体框架均采用冷轧钢板制作而成； - 保险柜柜门厚度需≥5cm，配置独立双机械锁+电子锁应急装置（要求提供整柜柜门厚度测量照片及应急装置实物照片）； - 配备显示器、打印机、指纹识别，一体化集成于柜门上；（提供清晰摄像资料证明） - 外面显示器不小于15寸电容触屏（提供清晰摄像资料证明）； - ▲保险柜内部有嵌入式可触摸显示屏，显示屏尺寸≧15寸，与外部显示屏同步显示，可在柜门打开后在内侧可操作药品管理系统。 - 指纹模块要求安全可靠，取得公安部相关认证，符合GA-701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》与GA1051-2013《枪支弹药专用保险柜》的相关要求；（要求提供公安部相关的检测中心出具的检测报告） - 配备高清视频监控装置，可24小时不间断对加药、领药、退药及空瓶回收等全程进行高清视频监控，实现责任到人（要求提供实物照片，并进行说明）； - 保险柜需满足国务院第442号令中对麻醉药品和精神药品的“三铁一器（铁门、铁锁、铁柜、报警器）”安全存储和管理要求；（要求提供公安部产品安防认证证明） - 柜体配备不少于4层格栅储药药盒，每层格栅需配备不少于4个智能药盒，格栅高度可根据不同需要进行自由调整； - 柜体内需配置≥16种品规的格栅储药药盒，且每个药盒外立面需配备≥2.8寸彩色电子显示屏，用以实时显示药品库存数量、名称和规格等信息（要求提供实物照片）； - 柜体内配置4层智能抽屉、每层抽屉内配置9个药格，智能药盒需存储不少于36个品规。（要求提供完整清晰的实物照片） - 抽屉内所有的智能药盒均配置有指示模块，包含智能显示屏及指示灯，操作时提醒指示正在操作药盒。（要求提供完整清晰的实物照片） - 柜体内所有药品储存模块共存储≧52个品规，均需实现自动盘点计数（要求提供操作界面截图）； - 保险柜智能药盒需要具备智能扩展能力，单个药盒可同时进行盒装和拆零智能双管理，即靠里整盒存储管理、靠外单只拆零存储管理，并能进行自动识别和数据同步（要求提供实物图片证明）。 - 系统具备药品库存报警与提醒功能，当某药品出现近效期和库存预警时，界面出现提醒信息； - 可设置回收药盒，可实现以下需求设置：a. 一个回收药盒指定给一个人员使用；b.一个回收药盒回收指定种类药品；c.一个药盒只回收指定的药品；d.一个药盒只回收指定的人员；e.回收药盒不做限制，都可以回收。（提供实物系统照片证明） - 设备硬件需要支持声光电报警（声音、光线、电铃），以下情况触发：a检测到连续5次登录错误；b操作完成20秒后检测到柜门未关；c检测到温湿度超出设定的范围。这几种异常操作需要被系统识别，并且在前台界面提醒操作人员，后台记录相关信息。 - ▲保险柜要求能阻止用普通手工工具，便携式电动工具和磨头以及这些工具相互配合使用，在净工作时间15min以内进入保险柜（要求提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检验检测报告） |
|  |  | 毒麻药品智能终端 | - 使用环境温度：-10℃ ～ +50℃；相对湿度范围：30% ～ 75%；供电电源：220V±10V，50HZ。 - 因场地限制要求，柜体尺寸要求：长度800mm（±10mm）*宽度650mm（±10mm）*高度1600mm（±10）。（要求提供完整的实物测量照片证明） - 钢结构主体，全方位安全锁控，符合国家、医院药事管理规范化的要求。 - 颜色以白色、浅灰色或蓝色为主，外观坚固、耐老化、耐褪色、抗酸碱腐蚀。 - 支持账号密码、指纹识别等验证登录方式。 - 柜体集成嵌入式触控显示屏≥15英寸、指纹识别仪、扫描仪及热敏打印机模块。（要求提供完整的实物照片证明） - ▲配备专用自动化加药装置，实现自动加药，将药品逐支加入至对应药盒，且自动化加药装置配有指示灯，加药完成指示灯常亮提示。（要求提供整机操作实物视频证明） - ▲自动化加药装置可对多个药盒同时加药，加药完成后，药盒指示灯持续闪烁提示加药完成。（要求提供整机实物操作视频证明） - 药品储存模块内储存的所有药品，均需实现自动盘点计数。（要求提供操作界面截图） - ▲柜体内部配置独立储药药盒≧20个，包括自动化药盒和称重智能药盒两种。 - ▲至少配备按支自动出药药盒数量≥6个，自动化药盒存储药品数量≤19支，均需支持自动按支出药，每个自动化药盒均有独立的出药口。（要求提供整机实物视频证明） - 可支持将自动化药盒更换为称重智能药盒，每个称重小药盒外立面有彩屏显示数量、规格等药品信息，内部配备≧3个小药格，每个小药格需配备指示灯引导取药。（提供清晰实物照片证明） - 可支持根据需要将自动化药盒更换为普通套餐盒抽屉，每个抽屉内可存储1个麻精套餐盒，实现套餐盒为单位的存取计数管理；（提供清晰实物照片证明） - 自动出药药盒出药口前面板配备LED提示灯提示取药位置。如有药品未取时，指示灯持续闪烁提示直至药品取出。（要求提供实物照片证明） - 自动出药药盒支持按处方、按科室设定的套餐自动按支出药，支持多个出药口同时出药。（要求提供整机实物操作视频证明） - ▲支持扫码退药功能，可使用自动化加药装置对药品进行精细化退药操作。（要求提供整机实物操作视频证明） - ▲保险柜内部配备≥15个智能储药抽屉，每个智能储药抽屉内置有3个小药格，可储存药品的品规数量≥45 种，可对针剂、片剂、异形等药品进行智能管理，支持自动计数。（要求提供完整清晰的实物照片证明，并进行详细说明。） - 每个智能抽屉外立面配备LED显示屏，可显示抽屉内药品信息。（要求提供完整清晰的实物照片） - 配置空瓶回收单元，可通过专用回收袋进行回收，并打印标签信息使之与领用处方支支对应，实时监控并明确和追溯责任人的非法行为。（要求提供实物照片证明） - 配置应急储药模块，系统故障时，可做到机械钥匙或者机械钥匙+电子密码实现双人双锁管理。（要求提供实物照片证明） - ▲保险柜要求能阻止用普通手工工具，便携式电动工具和磨头以及这些工具相互配合使用，在净工作时间15min以内进入保险柜（要求提供具有CMA和CNAS资质的第三方检测机构出具的检验检测报告） |
|  |  | 手术麻醉药品智能管理平台 | 1 支持后台进行补药单生成、补药单查询、补药状态查询与汇总统计。（提供软件操作截图证明） 1.1 补药生成：应支持根据药品名称、设备编号等筛选条件查询补药数量，应支持查询结果生成单或者多笔补药订单；应支持查询汇总与对应的明细；应支持导出功能。提供软件操作截图证明 1.2 补药信息：应支持生成补药订单，应支持通过时间、生成处方编号等筛选条件查询补药信息。 1.3 补药状态：应支持生成的补药订单和关闭后的订单可查看状态，且应支持对应的统计汇总与详细信息。 2 支持加药、取药、退药、药品库存、空瓶回收、系统交接等功能，支持数据查询统计；(提供软件操作截图证明) 2.1 加药信息：应支持不同或多个相同设备加药信息通过加药时间、药品名称、设备名称等条件进行筛选查询，且支持导出功能。 2.2 取药信息：应支持不同或多个相同设备取药信息通过取药时间、药品名称、设备名称等条件进行筛选，且支持导出功能。 2.3 取药退药：应支持通过退药时间、药品名称、设备名称等筛选条件查询设备退药数量记录，且支持导出功能。 2.4 库存信息：应支持通过时间、设备名称等筛选条件查询设备当前库存、实时库存、基数等信息，且支持导出功能。 2.5 交接汇总：该功能能代替人工纸质交接表，应支持通过时间、药品名称等筛选条件查询药品的基数、库存、加药、取药等需要交接的表格信息。应支持当前交接人为当前登录用户的导出功能，且默认代替纸质交接签字。(提供软件操作截图证明) 2.6 空瓶回收：通过时间、麻醉医生、药品名称、设备名称等查询方式查询设备的加取药信息、空瓶的取还信息，支持导出功能。 3 支持医院及科室等组织结构的基本信息录入、修改、删除、查询等管理功能，支持用户管理、设备管理及支持导入导出。 3.1 客户信息：应支持对医院、科室等组织结构信息的添加、修改、删除、查询。 3.2 用户管理：应支持添加、修改、删除以及通过用户名称科室的等筛选条件查询用户信息，应支持一键excel表格导入用户信息。 3.3 科室管理：应支持在选择指定的医院下添加、删除、修改、查询科室信息。 3.4 设备管理：应支持添加、删除、修改设备信息，应支持设备MAC地址绑定，应支持可以配置设备以及应用服务的参数信息，应支持针对不同设备参数进行修改。 3.5 单位信息：应支持配置药品的单位换算信息（至少需盒与支的换算）。 4 支持药品、订单、处方、虚拟库管理功能 4.1 药品信息管理：应支持添加、修改、删除药品信息。应支持设置药品的规格，条码，名称、厂家、上限、下限等信息。 应支持一键excel表格导入药品信息。 4.2 药品订单管理：应支持添加、修改、删除药品订单信息。 4.3 处方信息：应支持通过处方类型来添加、修改、删除药品处方、套餐等信息。 4.4 处方药品信息：应通过处方编号、套餐编号等筛选条件来配置药品，支持一个编号可以配置多个药品信息。 4.5 虚拟库功能：实现未经智能设备管控的药品出库、入库管控、报表统计查询。 5 支持对药盒、耗材等管理； 支持账号密码登录、支持分组、分级权限管控，支持药盒批量更新； 5.1 药盒信息：应支持配置、修改、删除药盒信息。应支持配置克隆功能（相同设备类型支持一键生成）。(提供软件操作截图证明) 5.2 药盒添加：应支持通过药盒参数选择配置药盒编号。 5.2 耗材柜信息：应支持配置、修改、删除耗材贵药盒信息。 5.3 耗材柜添加：应支持通过耗材柜参数选择配置药盒编号。 5.5 药盒批量更新：应支持通过设备-药盒编号 修改药品基数、名称、单位、有效期等信息，应支持多个设备相同的药盒编号的批量修改。 6 认证和授权功能 6.1 权限：应支持不同用户对设备配置不同或者相同的权限，应支持对设备操作权限批量应用到不同的设备。(提供软件操作截图证明) 6.2 设备登录：应支持通过用户名称、设备名称等筛选条件查询设备登录与退出的时间，实现登录记录的追溯性。 6.3 后台登录：应支持账号登入登出，应支持通过用户名称查询设备登录与退出的时间。让记录追溯性。 |

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主控单元 | 1台 | 自动化药盒6个 智能抽屉7层 高清监控1套 主控系统1套 打印机 1个 指纹仪 1个 扫描仪 1个 |
|  | 保险单元 | 1台 | 自动化药盒18个 智能抽屉2层 空瓶回收模块1个 应急药品模块1个 自动加药装置6把 |
|  | 盒装拆零综管单元 | 1台 | 智能药格20个 |
|  | 冷藏单元 | 1台 | 智能药格12个 |
|  | 毒麻药品智能周转柜 | 1台 | 智能药格16个 智能抽屉4层，36个药格 高清监控1套 主控系统1套 打印机 1个 指纹仪 1个 扫描仪 1个 人脸识别仪 1个 |
|  | 毒麻药品智能终端 | 1台 | 自动化药盒6个 智能小抽屉15个 回收模块1个 应急模块1个 自动加药装置2把 高清监控1套 主控系统1套 打印机 1个 指纹仪 1个 扫描仪 1个 |
|  | 手术麻醉药品智能管理平台 | 1套 | 补药功能模块 报表统计模块 基本信息模块 药品信息模块 设备配置模块 认证和授权功能模块 警告功能模块 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 |