深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动药品单剂量分包机 | （一）基本要求 1. 投标机型单机可装储的口服药品种数（不含非机储药）≥300种且<400种，配备所提供机型可储存最大数量的药盒及备用药盒，后期药盒老旧或损坏能免费换新。 ▲2. 必须具有外摆药槽用来处理非机储的药品如半片药或异形药物等手工外摆药，且需有一个备用外摆药盘（即共提供两个外摆药盘），能实现一人操作，一人准备的需求。每一个可从设备中单独取出的外摆药盘单层的格子数量≥60格, 每一格外摆药槽带LED加药提示灯（包括备用药盘），在触摸屏上选择外摆药品时，外摆药盘上对应格子的LED灯会相应点亮，提示药师具体加药位置。请提供实物图片加以说明。 ▲3. 主机需自带可移动触摸屏ipad≥2，能同步接收分包机系统的外摆药信息，实现儿童分剂量摆药坐下来工作的需求。 4. 全中文操作系统，支持二维条码的识别系统，每一袋单剂量包药需附带该袋药品信息及病患者信息的二维码，且平均分包速度（含打印信息）≥50包/分。 5. 无偿为医院量身定制与HIS系统的无缝连接，实时接收HIS传过来的医嘱信息，提供随机免费的接口升级服务。 6. 电源：AC220V±10%，50-60HZ。 7. 全机除机器内部药盒配足外，额外配备用药盒≥20个，另外，当药形状大小因用药品厂家更换需要调整药盒时，给予免费终身调整更换。 8. 所投品牌产品在广东省使用客户至少10家或以上，请提供用户验收报告证明文件。 |
|  |  | ## （二）结构要求和技术参数 2.1主体结构 - 整机高度小于2米，或可支持模块化分离入场。 - 配备的触摸屏需内嵌在设备机身内，无需悬臂外挂。 ▲3. 外摆药盘必须能够从设备中单独取出，并支持至少2个外摆药盘交替进行摆药工作，且两个外摆药盘加药时指示灯都能和包药系统关联并提示。请提供工作状态下外摆药盘从设备上取出时及LED灯亮灯的照片。 - 设备操作界面为内嵌的彩色液晶触摸屏，位置高度人性化，适合操作，直观方便。 - 设备自带的各种预警信息均以图形、动画方式显示在设备的触摸屏及操作移动平板电脑上，一目了然，并支持相应的中文语音报警。 - 当处方信息中有非机储药需要添加时，外摆药盘能够自动弹出。 - 非机储药品添加信息须能在分包机内嵌的液晶触摸屏和配套ipad平板电脑上显示，无需打印出加药提示单，实现无纸化摆药，且按照触摸屏的提示更直观和方便药师添加非机储药品。 2.2药盒部分 - 单机可装储药盒数量≥300种且<400种。 - 机储药盒可选规格≥3种。智能药盒可直接用水冲洗，清洁方便。 - 药盒基座有LED灯可以提示药盒缺药或报警等状态，且如若药盒放置位置错误即与底座编号不一致时可报警错误。 - 除药盒上盖外，药盒（含药盒底部）为全透明设计或有可视透明窗，补药时方便药师观察比对药品的药样，直观地确认药品信息的一致性。请提供实样或实际应用中的图片加以说明。 - 药盒具有防潮、防尘、防紫外线功能。 - 工作中用量大的药品可同时装在多个药盒中，在分包过程中依次下落。 2.3 包装部分 1. 包装部前门的中间位置有可视的视窗或在运行状态下可随时打开，以便药师非常直观地观察各种包药动作，并可在分包过程中实时观察到分包纸的使用情况。 2. 包装纸为环保可降解的材质，并采用易撕处理。具有包材检测结果证明。更换包装纸操作方便，可提供视频观看。 3. 配套墨带采用速干成分设计，打印字迹速干牢固，擦洗不掉色。 4. 提供技术说明阐述机器包装部分构造使药袋封边性能稳定，不易卡袋或走偏造成封边失败，药斗可轻松拆卸方便清洁等。 |
|  |  | （三）功能要求 1. 设备在药品包装过程中不会有串袋、多掉或少掉现象，分包准确。以图文解释原理。 2. 分包过程中有实时自动查错功能并进行提示。分包机能够在分包错误药袋上提供标识，并在下一袋，立即自动对错误的分包袋进行重新包装，无需人工介入，且不改变原来的包药顺序。请提供实样或实际应用中的图片加以说明。 3. 分包机有药品装袋溢出监控装置，并可提供方便途径解决药品数量超标的问题如临时调整药袋大小等方法，最好不要有同病人相同时间点包两袋药的情况。 4. 可根据医院需要，对个别需要单独包药的药品进行分开包药操作。 5. 在病区间自动裁切药袋的工作模式中，病区与病区之间不得出现空袋。每次包药停顿后再次包药，以出现空袋的数量越少越好。 6. 中文语音报警功能，可对缺药、耗材更换等进行提醒。缺药时最好能明确播报药盒编号、药品名称、生产厂家等信息。 7. 能实现图文混排，打印任意的文字，支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、二维码（护士能扫描）、药品信息（品名、数量、规格、单位等）、医师的嘱托、药品种数、总数量等信息。 8. 分包机系统可提供查询详细加药信息，包括加药操作人、核对人、加药数量、批号、使用时间等，做到加药管理可追溯。 9. 系统应具备机储药品的管理功能，如对药盒内到期药品停止包药并进行提示更换，药盒中药品库存实时查询，消耗统计等。 10. 支持病区取药通知功能。能够将分包进度及取药信息发布至指定终端。请提供实际应用场景图片。 |
|  |  | （四）相关配套设备要求 1. 配套控制电脑（1台）为时下主流配置，并不低于以下标准：内存≥2G、显示器≥19英寸、硬盘≥200G。 2. 外摆药辅助添加系统（1套）。 2.1. 外摆药添加系统需带有相应的操作系统，可实时接收分包机发送过来的外摆药信息。 2.2. 辅助添加系统附带可移动触摸屏的iPad≥3，同步接收分包机摆药单信息，辅助外摆药盘添加准备 2.3. 辅助添加系统需具有药品集中存储区，可对拆零药品进行批号效期管理，能存放拆零药瓶的格子或孔洞数量≥120个，并提供相应数量的配套储药瓶。 2.4. 每一个拆零药品位置带LED指示灯，与相应药品一一对应，如药瓶放错位置能提醒报警。外摆药辅助添加系统需操作系统能通过点亮LED指示灯指引药师拿取相应的药瓶，提高摆药准确率。请提供实样或实际应用中的图片加以说明。 2.5. 辅助添加系统需配有带LED指示灯的备用药槽，药师可直接在备用药槽中依照处方添加药品。请提供实样或实际应用中的图片加以说明。 2.6. 备用外摆盘格子数量≥60格。 2.7. 设备具有扬声器装置，可通过中文语音播放药品信息或报警信息等。 3．为配合药房盘点需求，请提供药品点数机。点数机要求操作简便，支持一万以下数量的点数，可同时清点3种拆零药品。 |
|  |  | （五）售后服务要求 1. 深圳市内应设有专业的售后服务团队及备品备件库。 2. 提供本院中心药房工作时间段机器设备所有问题在线咨询及时回复，如有设备故障或无法正常使用状况，在排除本院信息系统及电力保障的因素外，保证2小时内赶到现场解除故障。 3. 每年≥12次对设备进行保养维护，保证运行状态稳定。 4. 提供≥5年的免费质保期，质保期内提供免费24小时维修服务，涉及零配件更换及人工等一切费用由供应商承担。 ## 5. 提供免费移机服务不限次数。 ## 6. 提供操作及维护人员培训。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包药纸（含碳带） | 卷 | 900 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |