深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牙科显微镜 | ▲1、要求落地式支架，显微镜立柱高度1700mm，支架臂伸展范围不小于1500mm。大横臂长度不小于500mm，旋转角度：±350º；小横臂长度不低于1000mm，旋转角度：±150º，小横臂内有下限位装置，能设定镜身的最低限位；大横臂位于小横臂上方。 |
|  |  | ▲2、要求集成式变焦物镜，物镜内置在主镜镜身内，实际有效调焦行程290mm，焦距覆盖范围不小于F=190mm-480mm带防溅保护罩。左右手柄前端集成调焦旋钮一对，并配有消毒罩。 |
|  |  | ▲3、要求同轴旋转挂臂，镜身围绕旋转轴旋转时，光学中心与挂臂旋转轴一致，不同体位，视野范围不变 |
|  |  | ▲4、要求90°光学延长机构，增大镜身前后倾摆角度，前倾角度达45°，后倾达100°镜身大角度倾摆时可使双目镜筒始终保持在理想的人体工学位置。 |
|  |  | ▲5、要求钟摆系统，镜身左、右倾摆时，双目镜筒自动保持水平不变。 |
|  |  | ▲6、要求4K影像模块，4K影像模块集成90°光学延长器，4K显示器超高清影像输出，输出影像颜色真实、细腻；快速拍照/录像，动/静态影像可直接存储于U盘中； 快速拍照/录像，动/静态影像可直接存储于卡中，影像采集按钮集成于手柄处。 |
|  |  | 7、要求双通道LED合光照明系统，亮度连续线性可调，调光旋钮集成在主镜镜身上；色温5500K，显色指数CRI＞90，使用寿命不少于60000小时。 |
|  |  | 8、光斑大小四档快速可调，大光斑、中光斑、小光斑、微光斑。 |
|  |  | 9、要求显微镜采用进口光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。 |
|  |  | 10、0°~190°变角双目镜筒，瞳距快速可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，调节旋钮带消毒罩。 |
|  |  | 11、高眼点广角目镜，屈光补偿调节范围不小于±7D。 |
|  |  | 12、5档光学变倍，F=250mm条件下,放大倍数至少覆盖4倍-19倍。 |
|  |  | 13、要求显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度。 |
|  |  | 14、应集成于镜头部位的旋钮有：变倍旋钮2个、变焦旋钮2个、光斑调节旋钮1个、光源亮度调节旋钮1个。 |
|  |  | 15、要求配备一体式手柄2个，给拇指变焦、食指拍照或录像提供操作。 |
|  |  | 16、24寸4K高清显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口。 |
|  |  | 配置要求： |
|  |  | 1、手术显微镜1台 |
|  |  | 2、同轴旋转挂臂1套 |
|  |  | 3、钟摆系统1套 |
|  |  | 4、大变焦物镜1套 |
|  |  | 5、90°光学延长机构1套 |
|  |  | 6、内置4K超高清影像模块1套 |
|  |  | 7、4K显示器及专用抱箍支架1套 |
|  |  | 8、影像系统操作1套 |
|  |  | 9、小横臂1套 |
|  |  | 10、大横臂1套 |
|  |  | 11、立柱1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |