深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 取材台（含大体摄像系统） | 一、技术参数 1. 产品规格：可根据场地定制尺寸，外形尺寸：1800mm*800mm*1900mm（长*宽*高）。 2. 内部操作空间：1700mm*580mm*1000mm（长*宽*高），取材台台面采用316不锈钢，外整体采用304 不锈钢,台面采用无死角圆弧角，具有防水沿。 3. 照明：功率30w-40w ,至少1支日光灯，主要用于照明整个操作区域。 4. 紫外线灯：30w-40w，至少1支，照度不低于每平方厘米80微瓦,主要用于操作台面的消毒,紫外灯开启消毒时，人员远离。 5. 水龙头：单口水龙头设计，1支为取材时用水，另1支为水槽清洗用水，水龙头为高颈不锈钢冷热水龙头。 6. 台面冲洗喷水孔：位于取材台台面左侧，不锈钢材质喷水孔，主要用于快速清理台面污垢。 7. 可移动冲洗水龙头：抽拉式冲洗，用于清洗取材台内部工作空间及死角。 8. 组织粉碎机：81/2马力370W , 2600转/分，全隔音罩，全不锈钢碾磨组件。 9. 热水器：位于取材台左侧底部。容量不低于40L,电加热方式。功率至少2500W 10. 下柜体：采用双柜门设计，4个门。操作台离地面高度为800mm-850mm，符合人体工程学设计。 11. 电源控制开关位于柜体上,方便操作使用。 12. 通风设施：取材台顶部与医院通风系统连接。 ▲13. 采集及图像处理：可830万像素成像，4k高清显示，DirectShow/TWAIN支持各种动态、静态图像采集，视频拍照等，支持图像垂直及水平翻转等，支持多种图片格式，支持图像处理与增强，色彩调节； ▲14. 对焦及变焦：一键式全自动对焦，对焦时间在1s以内，清晰快捷。 ▲15. 支持20倍光学变倍变焦，可以适应大范围的工作距离的变动； ▲16. 图像显示：配备8英寸同步高清显示器，支持双屏幕显示，操作区显示并同步到采集系统； - 系统支持：支持连入病理质控系统或者单独的取材工作站系统使用； - 放大及缩小：支持大倍数范围内的放大及缩小，三脚踏控制放大、缩小及拍照，无需手动； ▲19. 软件拍摄图像用于标注、测量、备注、显示标等功能； |
|  |  | 二、配置清单 1. 取材台主机1台 2. 组织粉碎机1台 3. 热水器1台 4. 大体摄像头1个 5. 安装附件1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |