深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻切片机 | 一、技术参数 |
|  |  | - ▲1. 使用按键式操作。不使用触摸屏和旋钮式操作，避免误操作保障切片安全。 |
|  |  | - ▲2. 具有≥2个独立制冷的压缩机外加半导体制冷。 |
|  |  | - 3. 冷冻箱制冷温度：0℃--35℃ |
|  |  | - 4. 冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次 |
|  |  | - 5. 带冷冻箱手动除霜功能 |
|  |  | - 6. 速冻架冷冻位点：≥15+2个，Peltier位点：≥2个 |
|  |  | - ▲7. 进样方式：样品头进样，非刀架进样、保证切片稳定 |
|  |  | - 8. 速冷架制冷温度最低达：≥-42℃ |
|  |  | - 9. 切片厚度范围：1-100 um |
|  |  | - ▲10. 修块厚度：1-600μm |
|  |  | - 11. 电动粗进速度：≥2档；快：900μm/s，慢：300μm/s |
|  |  | - 12. 带样品回缩功能，回缩值≥20μm，回缩功能可关闭。 |
|  |  | - 13. 样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 |
|  |  | - ▲14. 抗菌银离子表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖 |
|  |  | - ▲15. 原厂标配经过有效性认证的紫外线功能，并可在任何时间和任何温度下进行，消毒时长用户可自行设置 |
|  |  | - ▲16. 刀架送风技术，刀架不结霜，易于长时间切片 |
|  |  | 二.配置清单 |
|  |  | 1.主机 1台 2.手轮 1个 3.样品托 5个 4.切片废物槽 1个 5.速冻架定位架 1个 6.速冻架保护盖 1个 7.冷冻切片机机油，50 ml 1瓶 8.OCT 冷冻包埋剂，125 ml 1瓶 9.冷冻切片用安全手套 1双 10.使用说明书 1份 11.工具套件 1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OCT 冷冻包埋剂 | 瓶 | 120 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |