深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫组化染色仪 | 一、技术参数 1. 烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求。 2. ▲保护组织切片功能：固态液盖膜技术，不使用油膜覆盖，后续无需洗洁精（洗涤剂）冲洗，减少实验步骤，不增加额外实验时间。 3.▲同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，荧光原位杂交染色（FISH）。 4. ▲机载小容量试剂位数量≥36个。 5.三个独立的玻片架，可以连续上载、下载玻片。非单一玻片上载、下载，增加实验室效率和灵活性。 6. ▲可用一抗试剂位≥29个。 7. 容量：玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件； 8. 无需预约可即时添加辅助试剂和一抗，二抗。 9. 所有缓冲液及废液试剂容量都从外部直接可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生。 10. ▲试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害，减少对玻片的要求，最大程度保护不脱片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；固态液盖膜技术保护组织不脱水不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片。 11. 染色质量稳定可靠， 最快2小时可完成30张免疫组化染色。 12. 标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签。 13. 原厂提供机载即用型一抗及浓缩型一抗试剂，满足不同切片检测需求。 14. ▲模块组合：一台电脑可控制最多至30台染色机，同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作。 15. 软件操作简单：具有中、英文操作系统，个性化程序设置，可自定义程序，根据情况设置实验流程时间，适应更多实验需求。；可实时查看试剂和切片运行状态。 16. 显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本。 17. 厂家可提供机载即用型DAB和快红二抗检测系统，以及机载即用型双染二抗检测系统。 18. 免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式。 19. 自动加样，可灵活设置原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂模式。 20. ▲广东省内有通过ISO 15189临床病理科评审客户使用。 21. 可查看、管理、完成和打印系统数据。 22. 具有质控管理功能。 |
|  |  | - 配置清单： - 免疫组化主机 1 台 - 电脑工作站 1套 - 手持条码扫描仪 1 个 - 标签打印机 1个 - 8端口桌面交换机 1个 - 装机附件 1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料玻片罩 | 160个/盒 | 7200元/盒 |
| 2 | 标签打印色带 | 3000 张/盒 | 6800元/盒 |
| 3 | 7ml开放试剂瓶 | 10个/套 | 4500元/套 |
| 4 | 免疫组化玻片 | 50张/盒 | 120元/盒 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫显色试剂 | 200～300测试/盒 | 18000元/盒 |
| 2 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1L/瓶 | 3107.5元/瓶 |
| 3 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1L/瓶 | 2678元/瓶 |
| 4 | 清洗液 | 1L/瓶 | 3859元/瓶 |
| 5 | 脱蜡液 | 1L/瓶 | 2000元/瓶 |