深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 生物显微镜 | 一、技术参数 |
|  |  | 1.光学系统：万能无限远光学系统，齐焦距离45mm（国际通用标准） |
|  |  | 2.调焦机构：载物台垂直运动,旋钮高灵敏度；载物台行程≥25mm；带有粗调限位器；粗调旋钮可以调节扭力矩；微调精度≤1微米 |
|  |  | 3.▲光源系统：内置透射光柯勒照明器，高功率版≥14W长寿命LED照明装置，照明亮度≥12V100W卤素灯泡；能支持共览光强亮度≥20人；配备装色温调整滤光片；智能光强追踪管理功能，转换任意物镜自动切换至预设光强。 |
|  |  | 4.聚光镜：宽范围应用,支持1.25X-100X物镜 |
|  |  | 5.物镜转盘：高精度智能编码物镜转盘，物镜转盘孔位≥6孔，带偏光\微分干涉扩展槽，便于升级用于肾穿病理或病理淀粉样变、痛风等观察，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺 |
|  |  | 6.物镜万能平场半复消色差物镜 4x(数值孔径≥0.13（无量纲数），工作距离≥17mm， 视场数≥26.5mm） 10x(数值孔径≥0.3（无量纲数），工作距离≥10mm，视场数≥26.5mm） 20x(数值孔径≥0.5（无量纲数），工作距离≥2.1mm，视场数≥26.5mm） 40x(数值孔径≥0.75（无量纲数），工作距离≥0.51mm，视场数≥26.5mm) 病理专用低倍大视野万能全复消色差物镜 2x(数值孔径≥0.08（无量纲数），工作距离≥6.2mm，视场数≥26.5mm) |
|  |  | 7.▲载物台:高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台，必需钢丝传动确保精准性；配有旋转机构以及扭矩调节机构，安装位置可旋转角度≥200度；双片标本夹，可同时放置两块玻片标本观察。 |
|  |  | 8.▲观察镜筒及目镜： 8.1:超宽视野三目观察筒,视场数支持≥26.5mm；支持双眼观察及外接照相系统 8.2:屈光度可调;观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥50-76mm 8.3:三档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100% 8.4:目镜：超宽视野10X目镜两个；视场数≥26.5mm，均带屈光调焦较正环 |
|  |  | 9.升级平台：必需可升级≥8孔位荧光滤块转盘荧光系统，≥20人多人共览。 |
|  |  | 10.偏光装置：起偏镜与检偏镜各一个，起偏镜可360度旋转观察 |
|  |  | 11.显微镜相机（数码成像本体） 1：传 感 器：日本原装 Sony高清大靶面芯片，芯片尺寸≥1/1.2英寸 2：有效分辨率≥3480 x 2160（至少800万4K高清相素） 3：视频模式：3480 x 2160(≥45帧/秒）1920 x 1080(≥70帧/秒） 4：传输方式：高速USB3.0传输 |
|  |  | 12.图文分析软件 1. 采集图像：支持多种型号显微相机，支持TWAIN接口，界面直观，操作简易 2. 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 3. 白平衡校正：明场背景图像暗角消除，一键平场优化; 4. 黑平衡校正：全黑背景图像降噪（用于拍摄荧光图片）; 5. 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 6. 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道 的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以 改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜， 使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 7. 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；可合成透射光和 荧光图像,组合荧光在细胞上的定位图像; 8. 输入硬件信息即可实现添加标尺功能，显示图像的放大比例关系； 9. 可以做景深扩展,不同景深位置合成图像； 10. 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；实时预览拼接图片,实时获取大视野图片 11. 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 12. 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 13. 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel； 14. 图文报告,可编辑图文报告模板,一键生成 Excel,Word; 15. 语言：支持不少于12国语言版本; 16. 支持主流HIS、PACS、LIS系统的Dshow协议; 17. 软件免费升级 12：电脑：处理器： I5或以上、内存≥16G、 硬盘≥500G固态；USB3.0接口、1080P高清显示器 |
|  |  | - 配置清单 - 显微镜主机 1台 - 超宽三目观察筒 1个 - 超宽目镜 1对 - 6孔物镜转换器 1个 - 2×、4×、10×、20×、40×物镜各1个 - 显微镜相机 1套 - 宽范围聚光镜 1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |