深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 生物显微镜（两人共览） | 一、技术参数 |
|  |  | 1.光学系统：万能无限远光学系统，齐焦距离45mm（国际通用标准） |
|  |  | 2.调焦机构：载物台垂直运动,旋钮高灵敏度；载物台行程≥25mm；带有粗调限位器；粗调旋钮可以调节扭力矩；微调精度≤1微米 |
|  |  | 3.▲光源系统：内置透射光柯勒照明器，高功率版≥14W长寿命LED照明装置，照明亮度≥12V100W卤素灯泡；能支持共览光强亮度≥20人；配备装色温调整滤光片；智能光强追踪管理功能，转换任意物镜自动切换至预设光强。 |
|  |  | 4.聚光镜：宽范围应用,支持1.25X-100X物镜 |
|  |  | 5.物镜转盘：高精度智能编码物镜转盘，物镜转盘孔位≥6孔，带偏光\微分干涉扩展槽，便于升级用于肾穿病理或病理淀粉样变、痛风等观察，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺 |
|  |  | 6.▲物镜万能平场半复消色差物镜 4x(数值孔径≥0.13（无量纲数），工作距离≥17mm， 视场数≥26.5mm） 10x(数值孔径≥0.3（无量纲数），工作距离≥10mm，视场数≥26.5mm） 20x(数值孔径≥0.5（无量纲数），工作距离≥2.1mm，视场数≥26.5mm） 40x(数值孔径≥0.75（无量纲数），工作距离≥0.51mm，视场数≥26.5mm) 病理专用低倍大视野万能全复消色差物镜 2x(数值孔径≥0.08（无量纲数），工作距离≥6.2mm，视场数≥26.5mm) |
|  |  | 7.▲载物台: 7.1: 高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台，钢丝传动确保精准性 7.2: 配有左手或右手低位传输控制装置，可扩展人机工程学低位手柄 7.3: 配有旋转机构以及扭矩调节机构，安装位置可旋转角度259度 7.4: 双片标本夹，可同时放置两块玻片标本观察。 |
|  |  | 8.▲观察镜筒及目镜： 8.1:超宽视野三目观察筒,视场数支持≥26.5mm；支持双眼观察及外接照相系统 8.2:屈光度可调;观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥50-76mm 8.3:三档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100% 8.4:目镜：超宽视野10X目镜两个；视场数≥26.5mm，均带屈光调焦较正环 |
|  |  | 9.双人共览装置：可供五人同时观察使用，便于会诊，教学。各观察目镜：无图像偏移，与主镜保持一致，屈光度可调，倾角30度 ，瞳间距调节范围50-76mm 带红黄教学箭头指示器。 |
|  |  | 10.升级平台：可升级≥8孔位荧光滤块转盘荧光系统，≥20人多人共览。 |
|  |  | 11.光学元件采用无铅玻璃;防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜均做抗菌、防霉处理 |
|  |  | - 配置清单 - 显微镜主机 1台 - 超宽三目观察筒 1个 - 超宽目镜 1对 - 6孔物镜转换器 1个 - 2×、4×、10×、20×、40×物镜各1个 - 显微镜相机 1套 - 宽范围聚光镜 1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |