深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | pH/mV多功能测量仪 | 1.PH测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 （-1.999 ~ 19.999）pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计：&plusmn;0.002 pH，配套：&plusmn;0.01 pH &le;1&times;10-12 A &ge;3&times;1012 &Omega; &plusmn;0.002 pH/3h （0 ~ 100）℃（自动或手动） |
|  |  | 2.mv测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV &plusmn;0.03% FS |
|  |  | 3.溶解氧测量范围 分辨率 准确度 响应时间 残余电流 温度补偿范围 盐度补偿范围 气压补偿范围 自动校准 电极类型 （0 ~ 20.00）mg/L(ppm) （0 ~ 200.0）% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 电计：&plusmn;0.10 mg/L，配套：&plusmn;0.40 mg/L &le;30 s（25℃, 90%响应） &le;0.1 mg/L （0 ~ 45）℃（自动） （0 ~ 45）ppt（自动） （80 ~ 105）kPa（自动） 被水饱和的空气；被空气饱和的水 极谱式 |
|  |  | 4.温度测量范围 分辨率 准确度 -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围：&plusmn;0.4℃ 其余范围：&plusmn;0.8℃ |
|  |  | - 环境温度 环境湿度 IP等级 - 5 ~ 35 ℃ &le;85% IP54 防尘防溅 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |