深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字扫描仪 | - 一：技术要求 - 物镜：复消色差专业扫描物镜 20X/NA0.8 - 扫描倍率：20X/40X - 聚焦方式：全自动对焦,自动识别扫描区域;也可以手动设置扫描区域。 - 扫描应用对象：明场玻片如HE染色玻片、免疫组织化学染色玻片、冰冻切片染色玻片、特殊染色玻片、免疫细胞化学染色图片等 - 载片方式：自动载片； - 装载数量：50片/次,实现无人值守批量扫描； - ▲扫描原理：基于磁悬浮的高速高精度z轴对焦系统，用3棱镜成像高分辨率高色彩还原扫描,自动获取扫描样品； - ▲科研级线扫相机：4K 3CMOS线扫描相机 ； - 扫描区域：自动识别&人工设定，可根据用户不同需求设定； - 扫描方式：明场扫描；手动扫描和全自动扫描； - 扫描分辨率：≤0.38μm/pixel(20×),≤0.19μm/pixel(40×)，采集科研级高精度高质量图像，实现切片的全信息扫描； - 条码识别：自动对玻片标识进行条码扫描，对扫描玻片进行管理； - 玻片范围：厚度0.9-1.2mm， - ▲Z-Stack飞行聚焦功能：飞行聚焦范围0~1.6mm ， - ▲运动控制：XYZ三轴直线电机，分辨率≤0.1um， - ▲XYZ三轴直线电机定位精度：≤0.3um； - ▲扫描速度： 20X扫描速度≤40秒 (15X15mm) - 工作站配置：工作站级别计算机(HP/Dell),第八代英特尔CPU六核处理器，16G内存，,4T硬盘，CAMERALINK采集卡，24"高分辨率液晶显示屏。 - 数字切片图像扫描软件： - 19.1 扫描预览功能，扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置； - 19.2 ▲三种扫描模式：可选择单层扫描、多层扫描融合、多层扫描分别保存三种扫描模式，多层扫描技术用于厚度不均匀的切片扫描时，可获得更高质量图像。 19.3 图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正，便于分析。 19.4 图像能兼容TIFF，JPEG，PNG，BMP格式，图像能进行无损压缩。 - 20. 数字切片图像浏览软件： 20.1 可进行1X、2X、5X、10X、20X、40X或无极缩放， 20.2 ▲浏览历史记录：不同放大倍数的已浏览图像区域，可不同颜色区别显示； 20.3 ▲同屏对比功能：同时显示多张图像，可以同时控制这些图像进行操作，比如放大或者缩小，移动位置等； 20.4 图像标注功能：可以利用软件在图像上添加注释，便于教学。 - 21. ▲远程会诊平台 21.1 具备申请端、管理端、专家端.所有用户由同一网站登录. 21.2 远程会诊平台与病理科管理系统对接，将数字切片与病例信息相对应.利于远程会诊开展的便捷性。 21.3 会诊平台对不同用户进行权限管理、账号密码管理、会诊病例统计管理。且有留言功能。 21.4 申请端可提交数字病理切片、病人基本资料、临床资料、大体信息、影像学图像等全面的病人信息. 21.5 申请端进行病例分类以及冰冻预约，上传过程中可实时追踪上传进度，并且有执行医嘱单设置， 21.6 专家端查看病例资料、数字切片，截图并发送病理会诊报告. 以及可以通过二维码扫描进行数字切片共享。 21.7 专家端可对数字切片可进行标注，对切片质量予以质控评价。并具有辅助诊断模板功能。需提供截图予以说明。 21.8 专家端有转诊及邀请专家共同参与诊断的机制功能。 21.9 实时信息提醒专家冰冻预约、会诊以及会诊超时。 21.10 支持教学、培训、病理读片会以及学术会议交流等功能， 21.11 远程会诊平台可与当前5G传输基站进行无缝对接实时传输。 |
|  |  | 二：配置要求 |
|  |  | - 数字扫描仪主机1台 - 数字扫描软件1套 - 扫描图像浏览软件1套 - 远程会诊平台1套 - 电脑工作站1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |