深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相差显微镜 | - 光学系统：采用HCS无限远校正光学系统，可扩展暗场、相差、荧光、偏光、多人共览等功能 |
|  |  | - 主机：全金属，T型镜座，利用双金属原理TCFS热补偿调焦系统 |
|  |  | - 调焦系统：2档同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。适合不同大小的手掌贴着桌面操控调焦，具有载物台限位装置 |
|  |  | - 载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同 |
|  |  | - ▲载物台：超硬浅米色镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程76mm x 25 mm。载物台驱动手柄可左、右更换，X-Y移动无暴露齿条，带刻度 |
|  |  | - 单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录 |
|  |  | - 聚光镜：数值孔径N.A.0.9/1.25，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。 |
|  |  | - 物镜转换器：6孔内倾式物镜转换器，高齐焦性、高同轴性。 |
|  |  | - 宽视野三目观察筒，倾角30度，瞳距调节55-75mm，视场数22mm； |
|  |  | - 目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数为25mm； |
|  |  | - LED冷光源照明，配高反差平场消色差物镜: 5倍物镜数值孔径≥0.12，10倍物镜数值孔径≥0.20，20倍物镜数值孔径≥0.40，40倍物镜数值孔径≥0.75，100倍物镜数值孔径≥1.25。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |