深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全封闭组织脱水机 | 一.技术参数 |
|  |  | - ▲可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行，满足用户分类处理不同类型、不同大小组织的需求 |
|  |  | - ▲双脱水缸可独立运行，并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置。 |
|  |  | - 试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个；试剂瓶容量≥3.88L; |
|  |  | - 支持通过物理方式无需专用试剂，即可实现活检等小组织样本快速脱水≤3小时 |
|  |  | - 试剂瓶具备半透明设计，且内置8种彩色编码且耐受试剂标签 |
|  |  | - 试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计，确保足够试剂和石蜡使用。 |
|  |  | - ▲试剂瓶具备防溢出设计 |
|  |  | - 石蜡熔化时长≤ 3.5小时 |
|  |  | - 试剂柜具有背光灯设计，可通过背光灯开启/关闭，直观指示试剂瓶连接状态 |
|  |  | - ▲设备液位传感器数为4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。低位液位传感器，可监测双样品篮液位；高位传感器具备风险触发监测功能。 |
|  |  | - 具备声音提示及确认功能，以安全提示试剂瓶与连接点准确对接 |
|  |  | - ▲设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器2个，即每个脱水缸1个。 |
|  |  | - 脱水缸底部滤网设计 |
|  |  | - 包埋盒样品篮采用不锈钢材质和内置弹簧设计 |
|  |  | - 提供蓝色和黑色样品篮夹并印有条形码，以实现特定样品篮与特定程序链接 |
|  |  | - 石蜡缸：4个，蜡缸容量 ≥ 3.9L; 蜡缸温度：50℃~71℃。蜡缸间需气流相同，压力相同。 |
|  |  | - 脱水缸温度范围35~85℃，其中石蜡58~85℃，脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃ |
|  |  | - 脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。 |
|  |  | - ▲具备试剂管理系统（RMS），可根据包埋盒数量、脱水周期、试剂使用天数、试剂浓度自动提示试剂更换，以确保组织一直在试剂最佳状态下处理 |
|  |  | - 液滴收集盘容量>3.88L |
|  |  | - 访问级别≥5级 |
|  |  | - ▲中文彩色LCD触摸屏，基于Windows OS的用户界面，且可旋转及翻转，可进行文件的拷贝和下载 |
|  |  | - 具备智能错误处理功能，以保护样本 |
|  |  | - ▲可自由配置程序数 ≥ 20个，预装4个脱水程序及1个快速清洁程序。预置二甲苯程序及非二甲苯程序。脱水程序可含10种试剂和3个石蜡脱水步骤。每个步骤设置时间:0-5999分钟，延迟时间≥ 1000小时。 |
|  |  | - 包埋盒样品篮内置蓝色二维码卡片及黑色二维码卡片 |
|  |  | - 具备活性炭过滤功能，以吸附试剂废气；设备可连接至外部排气系统。 |
|  |  | - 具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以助于用户避免接触试剂和热石蜡 |
|  |  | - 清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）。 |
|  |  | - 具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警 |
|  |  | - 具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能 |
|  |  | - 具备NMPA、FDA、CE资质，且符合中国RoHS指令。 |
|  |  | 二.配置清单 |
|  |  | 1.脱水机主机1台 2.漏斗1个 3.刮蜡铲1个 4.金属脱水篮4个 5.活性炭过滤器1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织学专用石蜡 | 8KG/箱 | 680 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |