深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温保存箱 | 1、 箱内温度 -40℃~-86℃可调 |
|  |  | 2、 有效容积≥380L，整机装箱量（2ml冻存管容量）30000份样本； |
|  |  | 3、微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； |
|  |  | ▲4、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； |
|  |  | 5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； |
|  |  | ▲6、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； |
|  |  | ▲7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）； |
|  |  | 8、进口品牌压缩机2个，功率≤900W |
|  |  | ▲9、25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；提供国家电子电器检测报告； |
|  |  | 10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性； |
|  |  | 11、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能） |
|  |  | ▲12、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 |
|  |  | 13、可选配RS485，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态； |
|  |  | 14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。 |
|  |  | 15、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。 |
|  |  | 16、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。 |
|  |  | ▲17、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好； |
|  |  | 18、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； |
|  |  | 19、箱体后背≥2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。 |
|  |  | 20、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合； |
|  |  | 21、外部尺寸（宽x深x高）：830*980*1980mm |
|  |  | 22、内部尺寸（宽x深x高）：465*716*1310mm |
|  |  | 23、净重：255±3% kg |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |