深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自体血液回收分离机 | ▲1、连续式血液处理,血液处理过程无停顿，可避免对红细胞的二次污染，病人无回输反应 |
|  |  | 2、系统具有三个泵，失血泵、洗涤红细胞（PRC）泵和盐水泵，每泵各有独立的管路，实现血液处理的连续进行，泵的工作不停顿。泵的转速：洗涤红细胞泵0－190ml/min， 失血泵0－350ml/min，盐水泵0－400ml/min |
|  |  | ▲3、离心机转速：0－2400转／分钟 |
|  |  | 4、紧急情况下，连续的清出的红细胞（PRC）流量可达到100ml/min.，血细胞压积>60％。每十分钟处理出1000ml可回输的红细胞。通常情况下，连续的清洗过的红细胞（PRC）流量达到30－70ml/min |
|  |  | ▲5、清洗出的红细胞压积恒定在60％以上，机器可根据失血压积的高低自动调节进血量 |
|  |  | 6、游离血红蛋白清除率可达99.9% |
|  |  | 7、红细胞恢复率达到90％以上 |
|  |  | ▲8、血液处理时不受血量限制，起始失血量达到15－30ml即可开始工作。 |
|  |  | ▲9、血液清洗质量：抗凝用的肝素清除率可达99.9％ |
|  |  | 10、设备具有三个血液清洗程序：可在手术前设定，或手术中根据临床发生的各种情况在不停机的情况下任意选择合适的程序，以达最佳处理效果 a) 低容量清洗：20－40ml/min b) 智能清洗：25－40ml/min c) 紧急清洗：50-100ml/min |
|  |  | 11、在线图文操作培训功能：设备自带耗材安装操作演示培训功能。 |
|  |  | 12、可在屏幕监测进入HCT值，输出HCT值。 |
|  |  | 13、设备高度可调节:根据操作者身高，可按照需求调节设备高度 |
|  |  | 14、100％去除失血中的不溶解脂肪 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用自体血回收套件 | 套 | 2000 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |