深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血制品保存箱 | ▲1.有效容积≥136升 2.箱体外壳采用冷轧钢板，内箱采用SUS304不锈钢板 3.采用微电脑控制系统，精度达到0.1℃，感温盒设计，模拟显示血袋内部真是真实温度； ▲4.标配热敏打印机，可以实时或定期打印温度数据； 5.冷气背吹设计，箱内温度稳定在4±2℃范围内； ▲6.采用进口品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低； 7.铜管铝翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 8.高密度保温发泡层采用聚氨酯环戊烷发泡剂，保温效果好。 ▲9.具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持72小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 10.温控器测点双显示双控制运行模式； 11.密码保护功能，防止随意调整运行参数； 12.断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 13.安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全； ▲14.标配测试孔，方便用户监测和实验采集数据； - 15.搁架数量≥3高度可调设计， - 16.万向脚轮设计，方便用户移动设备； 7.高密度发泡层门体配合中空钢化玻璃门，电加热防凝露设计，展示效果俱佳； 18.外门带自回弹装置，避免用户取完物品后忘记关门或门关不紧。 19.独立透明内门设计，确保开门使用时冷量损失最低，节能降耗； |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |