深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10床单级化学消水处理 | 1.全套系统为血液透析专用反渗透水处理系统，具备相关注册证明。 ▲2.系统产水：水温≥5°C时，产水量不低于8升/分钟。出水水质相关标准均符合ISO和国标YY-0572要求。 3.系统采用全闭路循环供水。当只有少量透析机工作时，可自动回收多余的部分，做到根据用水量实时调节产水量和回水量。 4.主机为全封闭式：反渗膜及高压泵和所有传感器、电缆均位于封闭机箱内，防水防磕碰，增强安全系数，且可降低噪音。 5.主机选用水冷式潜水泵，确保散热效率。 6.主机水路为多路循环设计，可对反渗膜表面加速冲洗，避免微生物或污垢在反渗膜上附着。 ▲7.原装进口品牌超低压反渗膜，节能环保；反渗膜性能：复合聚酰胺反渗膜，PH耐受范围2-11，可溶性盐清出率>95%，总细菌及内毒素清除率>99%，水转化率可达75%。 8.反渗膜具有夜间自动冲洗功能，且待机时间和冲洗时间可根据实际使用情况自定义。 9.具有反渗膜泄露监测功能，实时生效。 10.整套系统自动化学消毒（手动添加消毒液）主机自动控制消毒进程，并在显示屏上显示。 ▲11.全套系统为血液透析专用反渗透水处理系统，具备相关注册证明。 ▲12.静音潜水泵，低运行噪音，可耐受长时间运行。 13.超低压反渗膜，同等产水量需压力最低，节约科室能耗，绿色环保。 ▲14.进口高品质PEX-a管材，高温连续10年不间断测试，证明管材长期耐高温稳定性。 15.配置一台主机，全封闭设计，防尘防碰撞滴溅，并隔绝噪声， 主机水路为多路循环设计，真正避免死腔形成，提高出水生物 品质，改良聚酰胺反渗膜，要求pH耐受范围2-11。全自动程序控制，各主要参数及操作进程均可在主机屏幕上显示，全自动程控消毒保养操作，自动配比消毒液并控制消毒进程，所有参数均有电子传感器采集控制。 16.配置一套预处理，含原水加压泵、砂滤罐、碳滤罐、软水器、盐缸。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |