深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细胞成分分离机 | 1、双针/单针式，可持续式梯度密度离心分离系统。 2、运作模式：全自动。具备全自动AIM血液分离界面管理系统，包含一个高清摄像头以及图片解析芯片。通过高清摄像头拍摄界面，经过芯片处理拍摄图像后，系统将自动调整采集参数，起到稳定界面最大优化采集效率的目的。 3、▲操作界面：中文全彩触摸屏，实时显示数据，可自由更改程序参数。 4、▲离心机最大转速：≥2400rpm。 5、▲全血流速可调：采集程序最大流速≥125ml/min，置换程序最大流速≥142ml/min。最低流速 5ml/min，以应对儿童采集，需提供说明书佐证。 6、五泵系统：包含采血泵，回输泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵。 7、独立可调抗凝剂泵。系统具备自动抗凝剂控制和计算功能。 7.1、▲（抗凝剂/全血）比例可调范围：最小≤1:5，最大≥1:30。 7.2、抗凝剂灌注率可调范围：0.2~2.5 ml/kg/min （超过1.2ml/kg/min机器将会提出警示）。 8、管路及安装： 8.1、▲卡匣式一体化管路，方便安装。 8.2、设备自动装载并预充管路。 8.3、系统屏幕实时显示图像和文字教程指引用户安装/卸载管路。 9、▲机器一体化集成热合钳。 10、▲设备使用期限≥8年，使用期限需提供设备说明书佐证。 11、▲数据管理：机器拥有与电脑连接的功能，可以将详细采集数据存入电脑。设备可保存≥100条采集记录且关机后再开机采集数据仍可调出。 12、设备安全性： 12.1、带有颜色标识的卡匣式管路，避免抗凝剂盐水连接错误的可能性，大幅提高了安全性。 12.2、程序报错时系统屏幕实时提供故障排除方案。 12.3、在采集过程中屏幕可实时显示高清摄像头拍摄到的图像，以便用户更好的做故障排除或者优化采集过程。 12.4、独有的Dlog文件记录程序过程中每个细节，为后期追溯分析以及优化程序提供了极大便利。 12.5、采集前系统自动进行全面检测（包括管路与程序），以最大限度的确保采集者的安全。 12.6、个体差异化的抗凝剂管理，设备根据各人不同的全血容量，自动调整泵的速度。 12.7、▲支持最低体重2KG，最小全血容量300ml的患者接受治疗，需提供说明书佐证。 12.8、具备采集/回输压力感应器、具备空气感应器，以防形成空气栓塞、具备离心仓漏液探测器、机器自带红细胞污染监控，能够在进行血浆置换程序时监控并预防可能发生的红细胞污染。 12.9、视听双模式报警。 13、单个核细胞采集程序，需提供CFDA注册证： 13.1、全自动细胞采集模式，同时也可根据需求切换为半自动模式。 13.2、CD34+细胞采集效率高。 13.3、用于造血干细胞移植治疗时，终产品红细胞混入率低至3.1%。 14.、低离体血量。 14.1、具备血小板回输功能，血小板损失率低，≤1%。 14.2、▲机器自动监测液体平衡，无需人工计算。液体平衡可设置范围最小≤75%，最大≥200%。需提供说明书佐证。 15、红细胞置换（RBCX）程序： 15.1、可设定去除后目标红细胞压积。 15.2、自动计算红细胞去除量。 16、▲具备4个万向轮，可床旁操作。 17、还可实现的功能程序： 17.1、CMNC连续性单个核细胞采集 17.2、治疗性血浆置换二次血浆处理 17.3、白细胞去除 17.4、血小板去除 18、具备红细胞探测功能： 18.1、在置换程序时能探测血浆管内的红细胞。 18.2、在进行采集程序时可以探测采集管内的红细胞。 19、具备离心机防护措施： 19.1、机器内置防护罩，能防止操作人员与运转中的离心机直接接触。 19.2、离心机具有锁紧措施，能防止离心机运转时防护罩被非法打开。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用√   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血细胞分离器 | 套 | 1380元 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |