深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 设备端技术参数 |
|  |  | 1.准确分析评估身体各部位成分，为营养评估、肥胖评估、体重管理等提供可靠数据支持 |
|  |  | ▲2.测定项目：细胞内、外水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，身体总水分、肌肉量，去脂体重，体重，BMI，体脂百分比，腰臀比（WHR)，基础代谢，节段性肌肉分析，节段性脂肪分析，浮肿指数（ECF/TBF,ECW/TBW），（全身和节段性浮肿指数），内脏脂肪分析（包含脂肪肝风险系数，18岁以下未成年人显示成长曲线-身高、体重），节段性骨质分析，营养评估（蛋白质，无机盐，体脂肪），肥胖分析（BMI、体脂百分比、腰臀比），体重管理（体重、肌肉量、体脂肪），体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制）、相位角 |
|  |  | 3.增长控制及目标：目标体重，体重控制，脂肪控制，肌肉控制，健康评估（分），身体年龄 |
|  |  | 4.历史数据对比分析： |
|  |  | 成人版：体重、体脂百分比、肌肉量、内脏脂肪面积历史数据变化曲线图，全方位监控身体健康。 儿童版：体脂百分比、肌肉量历史数据变化曲线图，全方位监控身体健康 |
|  |  | 5.体型判定:自动判定九种体型（隐形肥胖型、脂肪过量、肥胖、低肌肉低体重型、标准体型、高体重肌肉型、低脂肪低体重型、低脂肪肌肉型、运动员型）。 |
|  |  | 6.输入界面:人体成分单机操作采用全触控方式。 |
|  |  | 7.体成分打印系统软件:提供专用计算机控制人体成分仪软件，支持主控测试、数据监控、批量传输三种使用模式。 |
|  |  | 8.▲计算机控制人体成分分析仪软件，可实现专家版报告打印，显示项目：身体年龄、节段行骨质分析、节段围度分析、身体平衡分析、体型判定、水分控制（干体重）、各频段电阻抗值、（5khz、50khz、250khz）频段的电抗值、身体总水分、身体细胞量等。 |
|  |  | 9. 存储能力：≥100万条检测记录 |
|  |  | 10. 测量时间：约50秒 |
|  |  | ▲11. 操作系统和语言：Ubuntu系统，支持4种语言；中文、英文、日文、韩文； |
|  |  | ▲12. 多频点测量：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz； |
|  |  | ▲13. 生物阻抗频段和测量范围：多频多段生物阻抗测量，10～1200Ω |
|  |  | 14. 多段测量：双上肢、双下肢及躯干 |
|  |  | 15.电极：八点接触式 |
|  |  | 16. 主板要求：支持Ubuntu系统，存储4G,内存1G，USB≥2个，串口（Com）2*RS232，网口1*RJ45 |
|  |  | 17.主显示屏：≥12.1寸触摸屏，分辨率1024*768，View Angle 80/80/80/80(典型)，数据接口LVDS，透光率75～85%，线性不大于±1.5%，操作压力＜100g |
|  |  | 18. 开关电源：AC 220±22V，50 Hz， |
|  |  | ▲19. 手脚数据采集器：符合人机工程设计，有效面积内任意10mm两点之间的电阻应不大于0.5Ω（可以提供检验报告） |
|  |  | 20.体重秤：零点校准功能，量程10～250kg，误差±1% |
|  |  | 21.身高范围：80-220cm |
|  |  | 22.年龄范围：3-99岁 |
|  |  | 23.设备规格：494*768*1250mm，重量50kg |
|  |  | 24. 环境条件：运行时：温度5℃～40℃ 相对湿度20%～75%RH 大气压力范围70～106kPa；输和存贮时：温度-20℃～70℃ 相对湿度10%～90%RH 大气压力范围50～106kPa |
|  |  | 25、建立和采用中国人体成分生物电阻抗测量数学模型。 |
|  |  | 26、同品牌人体成分分析仪检测数据指标肌肉量、体脂肪等和DEXA做过对标，核磁共振，三甲医院的可靠性准确性临床验证，可提供临床验证报告。 |
|  |  | 27、设备可适用于孕妇及儿童人群。 |
|  |  | 28、专业营养干预指导工作站: |
|  |  | 29、商用型品牌计算机:主机（CPU>=i5，内存>=8G，硬盘>=1T），路由器：无线路由器，显示器：≥21.5英寸，成品网线：≥ 3.0m，独立高质量显卡≥512M,声卡，集成千兆网卡，主板具有图像采集卡接口，鼠标，键盘，网络高速激光打印机。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |