深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析设备 | - 适用于血液透析、单纯超滤等治疗模式。 - 采用15寸液晶触摸屏。 - 具有多种钠离子、超滤速率、碳酸盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。 - 预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例。 - ▲先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。 - 引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。 - 透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。 - 醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。 - 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上。 - ▲可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。 - ▲动脉压监测: -350mmHg～680mmHg，精度：±5mmHg - ▲静脉压监测: -450mmHg～680mmHg，精度:±5mmHg - ▲跨膜压监测: -150mmHg～650mmHg，精度:±5mmHg - ▲透析液流量：0，300mL/min～800mL/min - 透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃ - ▲透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm - 血流量： 0，50～650mL/min - ▲超滤控制 超滤率：0～5900mL/h，精度：±30mL/h - 气泡检测器：可监测≥0.02ML的气泡，可监测累积气泡 - 漏血监测：可监测最小0.35mL/min的漏血(HCT32%) - 消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度不小于93℃ - 供水条件温度：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃ - 配置要求：主机两台、血泵两套、补液泵一套、空气过滤器 K0.4/φ47两个、血压计两套、透析器夹总成两个。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |