深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式血浆融化箱 | - 主要用于冰冻血浆的加温融化。 - 可用于冻存干细胞的加温融化。 - 加热原理：干式封闭循环水加热，血袋与循环水不直接接触。 - 搅拌器：加热过程对血袋进行温和搅拌，避免袋内温度不均，确保融化后血浆质量。 - 融解温度：37～45℃。 - 控温精度：±0.1℃。 - 漏液报警：内置感应器探测血浆渗漏，并能发出声光报警。 - 开盖报警：保证加温全过程加热仓处于封闭状态。 - 超温报警：仪器故障等导致温度过高时，关闭加热并发出声光报警。 - 控制系统：微电脑数控，加热程序至少应包括血浆融解和干细胞加温，并允许人工设定其它融解程序。 - 血浆融化20分钟内、干细胞融化5分钟内完成。 - 认证：CE，CFDA , FDA批准。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水袋 | 个 | 3500 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |