深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液低温保存箱 | - 1.保存温度范围：-20~-40℃ - 2.有效容积≥250 升 - 3.微电脑温度监控；面板数字式温度显示 - 4.蒸发盘管直冷式制冷，箱体预埋式制冷蒸发器 - 5.外门隔热材料带磁性门封条，可加独立挂锁的门栓 - 6.真空隔热技术，导热率低于0.0018W/m·K - 7.全封闭旋转式压缩机 - 8.抽屉式储存盒 - 9.多重故障报警功能：传感器故障报警、温度超限报警、断电报警、开门超时报警等，有蜂鸣音报警和灯光报警两种方式 - 10.适用环境温度：5℃ ～ 35℃ - 11.外箱体采用喷涂钢板材质 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |