深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血小板保存箱 | - 数字信号监测，微处理技术，控温范围22.0℃±2.0℃，控温精度±0.5℃。 2. 进口压缩机，风冷，自动除霜，非氟氯化碳制冷剂。 3. 微电脑控制，液晶显示屏，实时显示温度和时间。 4. 振荡器连续左右往复，水平振荡，振荡幅度50mm，振荡频率60±5周/分钟。 5. 运行情况下，开门自动停止摆动，关门自动恢复摆动。 6. 双层钢化璃门，不锈钢内胆，腔体具备紫外线消毒功能。 7. 温度<20℃或>24℃、非正常关机、振荡器运行故障等情况下自动声光报警，且在显示屏显示故障信息。 8. 配备备用电池，断电时可记录箱内温度。 9. 可存放血小板≥30袋。 10. 带万向脚轮。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |