深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 持续性血液净化装置 | 1. 原装进口全功能血液净化设备,8英寸彩色触摸显示器。 |
|  |  | 2. 适用于新生儿，儿童，成人使用。 |
|  |  | 3. 血液泵： |
|  |  | 3.1 血液泵类型：4转子泵 |
|  |  | 3.2 流量设定范围：1—250ml/min |
|  |  | ▲3.3 精度：±5%以内(请提供产品说明书或者技术白皮书作为依据） |
|  |  | 4. 滤过液泵 |
|  |  | 4.1 滤过液泵类型: 4 转子泵 |
|  |  | 4.2 流量设定范围 10～6000mL/h |
|  |  | ▲4.3 精度 ±5%以内 (请提供产品说明书或者技术白皮书作为依据） |
|  |  | ▲4.4 精度±1%以内 (在 2000mL/h 流量进行计量控制时)(请提供产品说明书或者技术白皮书作为依据） |
|  |  | 5. 置换液泵 |
|  |  | 5.1置换液泵类型: 4 转子泵 |
|  |  | 5.2流量设定范围 10～3000mL/h |
|  |  | ▲5.3 精度 ±5%以内 (请提供产品说明书或者技术白皮书作为依据） |
|  |  | ▲5.4 精度±1%以内（在 2000mL/h 流量进行计量控制时）(请提供产品说明书或者技术白皮书作为依据） |
|  |  | 6. 透析液泵 |
|  |  | 6.1 透析液泵类型: 4 转子泵 |
|  |  | 6.2 流量设定范围 10～4000 mL/h |
|  |  | ▲6.3 精度 ±5%以内 |
|  |  | ▲6.4 精度±1%以内（在 2000mL/h 流量进行计量控制时） |
|  |  | ▲7. 计量方式： 容量计量（非重量计量）。利用专用计量容器的容积计量方式（管路随带一次性计量容器）(请提供产品说明书或者技术白皮书作为依据） |
|  |  | ▲8. 新生儿一次性使用体外循环血路预冲量≤40ml。(请提供产品说明书或者技术白皮书作为依据） |
|  |  | ▲9. 分体式一次性使用体外循环血路，能够与ECMO做串联治疗。 |
|  |  | - 压力监测要求： 动脉压 -400mmHg～+400 mmHg 静脉压 -400mmHg～+400 mmHg 滤过压/血浆压 -400mmHg～+400 mmHg 血浆入口压 -400mmHg～+400 mmHg TMP（跨膜压） -400mmHg～+400 mmHg 采血压（负压） -250mmHg～0 mmHg |
|  |  | 11. 具有气泡监测器、置换液和透析液液空监测器、漏血监测器。 |
|  |  | 12. 具有动脉压、静脉压、跨膜压（TMP）、滤过压（血浆压）、血浆入口压、采血压（负压）监护，可调节的高低限报警，超限时声光报警，同时切断血泵，有声音及图像报警方式，报警时机器提供解决方案。 |
|  |  | - 治疗模式： 单重血浆置换(PE) ▲双重血浆置换(DFPP) ▲血浆吸附(PA) 连续性静脉-静脉血液透析(CVVHD) 连续性静脉-静脉血液滤过(CVVHF) 连续性静脉-静脉血液透析滤过 (CVVHDF) (前稀释、后稀释) 缓慢持续超滤(SCUF) 血浆透析滤过(PDF) 血液灌流（HP） |
|  |  | - 设备配备肝素泵，用于抗凝治疗。 |
|  |  | - 配置清单 |
|  |  | 15.1 设备主机1套 |
|  |  | 15.2 输液支架2个 |
|  |  | 15.3 二级膜支架1个 |
|  |  | 15.4 二级膜夹子1个 |
|  |  | 15.5 软件1套 |
|  |  | 15.6 加热器2个 |
|  |  | 15.7 挂钩2个 |
|  |  | 15.8 包装底台座1个 |
|  |  | 15.9 说明书，保修卡1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用体外循环血路 | 套 | 1500元 |
| 2 | 持续性血液滤过器 | 支 | 1800元 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |