深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 持续性血液净化装置 | - 全中文引导自助式操作菜单 |
|  |  | - ▲6泵(含一个肝素泵)中包含：血泵前泵（PBP）：0—4000ml. |
|  |  | - 4个手柄推拉式电子秤(颜色标识) |
|  |  | - 防静电装置 |
|  |  | - 注册证,安全许可证 |
|  |  | - 具备配套耗材条形码识别器 |
|  |  | - 全中文引导自助式操作菜单 |
|  |  | - 12英寸彩色液晶触摸式显示屏 |
|  |  | - 可选择的CRRT治疗方式：连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢持续超滤（SCUF） |
|  |  | - 开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流（HP）, 血浆分离、置换、吸附（TPE） |
|  |  | - ▲2个夹管阀：在不更换、不手动分离管路下实行： - 前稀释CVVH/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF、前加后稀释CVVH/CVVHDF |
|  |  | - 置换液速度：0-8000ml/h ；增幅:10-50ml/h、血液流速：10-450ml/min；增幅:10ml/min、透析液速度： 0-8000ml/h；增幅:50ml/h、废液速度： 0-10000ml/h 、精确度：±10%。 |
|  |  | - 静脉压检测范围：-50 mmHg - +350 mmHg、动脉压检测范围： -250mmHg - +450 mmHg、滤器前线路压力： -50 - +450mmHg ;废液线路压力：-350 - +400mmHg |
|  |  | - 具备4个电子秤，分别监测透析量、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量 |
|  |  | - 具备5个压力传感器 |
|  |  | - 按钮式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气，全血路包括排气壶无气-血界面处理技术 |
|  |  | - 漏血监测；当最大废液流速、HCT=32%时，≧0.35ml/min |
|  |  | - 具有空气超声探测报警 ,可监测出最小20μl的气泡 |
|  |  | - ▲使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作； |
|  |  | - ▲使用能吸附清除血液内细胞因子等炎症介质的滤器和管路配套，可以更好地进行无抗凝治疗，可配套提供针对脓毒血症患者吸附清除内毒素的滤器。 |
|  |  | - 体外血容量极低（60—189ml）,内置条形码，便于识别 |
|  |  | - ▲可以一体化枸橼酸或者肝素抗凝，不需额外增加输注泵配置 |
|  |  | - ▲直接静脉血液加温控制温度：33℃- 43℃，连续可调：0.5℃/档 |
|  |  | - 可通过USB转移资料、存储不低于96个小时的治疗信息，自动存档＞5000个报警及治疗参数变更信息 |
|  |  | - 后备电源在断电情况下，保持整机运行治疗不中断十分钟 |
|  |  | - ▲漏液探测器：监测漏液精度50ml。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路（M60） | 套 | 1778 |
| 2 | 血浆分离器与管路配套（TPE1000） | 套 | 3100 |
| 3 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路（oXiris ） | 套 | 6800 |
| 4 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路（ST100） | 套 | 2100 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |