深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EMCO体外生命支持系统 | 1、控制部分 1.1、全中文操作及显示，触摸式液晶屏； ▲1.2、模块化设计，监测面板可任意对换； ▲1.3、具备搏动灌注功能； |
|  |  | 2、驱动部分 ▲2.1、转速范围：0-3500 RPM（低转速高流量：相同流量下仅需更低的转速）； 2.2、速度精度：±10 RPM 2.3、离心泵起始转速≤1000转； |
|  |  | 3、紧急驱动部分 3.1、速度显示：7 LEDs； 3.2、分辨率：500 RPM 每一格 LED（起始速度在1000 RPM）； 3.3、转速显示范围：1000-4000 RPM； 3.4、误差：±250 RPM； |
|  |  | ▲4、流量监测: 外置超声无创流量探头，可以监测管路任何位置的血流量，且不需要耦合剂和耗材； |
|  |  | ▲5、离心泵泵头、管道和氧合器独立包装（有单独的注册证），在使用中可以根据需要单独更换； |
|  |  | ▲6、能够提供成人和儿童专用的两种ECMO专用膜式氧合器（必须有中国食药监局的注册证）。成人膜式氧合器预充量150ml,儿童膜式氧合器预充量90ml,且带有磷酸胆碱涂层，优于普通肝素涂层； |
|  |  | 7、有独立的控制面板可以设置、调节和显示转速、流量等，方便应急处理； |
|  |  | 8、可集成气泡监测功能，用于监测管道中的气泡并进行报警； |
|  |  | 9、具备压力监测功能，用于监测管道中的压力； |
|  |  | 10、底座为快速插拔模块设计，可根据需要选配各种模块 |
|  |  | 11、具备UPS供电体系统，可提供至少90分钟电力供应。 |
|  |  | 配置清单： 1、S5可移动3泵位底座 1个 2、3插块显示&控制系统面板 1个 3、显示&控制模块 3个 4、压力传感器模块 1个 5、温度监测传感器模块 1个 6、气泡监测传感器模块 1个 7、CP5心肺转流离心泵 1套 8、空氧混合器 1个 9、专用水箱 1个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵头Revolution 5 | 个 | 6500 |
| 2 | 膜式氧合器D905 EOS ECMO | 个 | 25100 |
| 3 | 膜式氧合器LILLIPUT 2 ECMO | 个 | 25000 |
| 4 | 体外循环管道 成人型 | 套 | 3000 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |