深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化工作站清洗消毒中心 | 一、规格尺寸要求： 1 ▲双方槽，外尺寸为长≥1500mm&宽≥760mm 2组，干燥台根据实际场地定制，因场地限制主体配置及尺寸须符合以上要求，尺寸误差在±10mm内。 2 工作站清洗槽（次洗槽/洗涤槽）、浸泡槽（消毒槽）应有容量标识，标示的分度值应不大于2L，容量标示误差应不超过20%。提供相关检测报告证实产品符合性。 |
|  |  | 二、主体材质要求： 1 ▲工作站功能槽及功能背板采用能耐受化学腐蚀及机械应力的改性 PMMA-ABS高分子复合材料板材制作。PMMA-ABS板材须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5%H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。PMMA-ABS板材、清洗槽须根据GB/T1040.2-2006塑料拉伸性能的测定以及GBT9341-2008塑料弯曲性能的测定相关要求进行测验，测验项目应包含：拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、简支梁缺口冲击强度、压缩强度。提供相关检测报告证实产品符合性。 2 台面支架为优质304#不锈钢，柜门采用专业订做的PMMA面板制作，柜内设置有18厚的专用PVC储物底板。所用材料全部防腐防潮，经久耐用。提供台面支架材质检测报告证实产品符合性。 |
|  |  | 三、外观与结构要求： 1 ▲工作站功能槽、台面及功能背板外表面应光滑无死角，并且易于清洁。提供相关检测报告证实产品符合性。 2 功能背板一次性整体吸塑成型（含灯带及操作面板安装平面），除了与台面连接的水平缝外无多余的水平接缝。与槽面的尺寸相一致，搬迁、重组、升级方便灵活。 3 台面采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。提供清洗槽侧面实物图片证实产品符合性。 4 清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。提供清洗槽内侧底部实物图片证实产品符合性。 5 干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100mm的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度.提供干燥台实物图片证实产品符合性。 6 支架及柜门皆采用分段式倾斜设计；柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
|  |  | 四、管件、管路和阀门 1 工作站的管件、管路和阀门应符合YY/T0734.1-2009中4.11的要求，在运行过程中，功能槽、管路和相关部件均不应出现泄漏。提供相关检测报告证实产品符合性。 2 工作站各功能槽应配有水龙头，水龙头应具有过滤功能，过滤网孔径≤250μm(≥60目)。提供相关检测报告证实产品符合性。 3 给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求。 4 排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，不使用任何PVC-U排水软管。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |