深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机内部回路消毒机 | - 消毒机采用醇类复合消毒剂或3%过氧化氢（两种消毒液不能同时使用）、纯氧制备活氧对呼吸机进气端及呼出端分别进行消毒 |
|  |  | - 复合醇消毒液有效成份明确：乙醇、异丙醇（乙醇含量（78.0±5）%(v/v）；异丙醇（15±1）%(v/v））。且消毒液需提供无毒、无刺激、无粘连检验报告。消毒剂使用说明应包含适用于麻醉机、呼吸机消毒等字样，避免不当使用消毒剂导致麻醉机、呼吸机损坏（提供产品说明） |
|  |  | - 消毒级别满足《消毒技术规范》(2002年版)最高要求。必须杀灭芽孢，符合消毒设备高水平 消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值>3.0,提供国家食品药品监督管理局等国家政府检测机构检测报告并加盖公章 |
|  |  | - 消毒腐蚀：消毒完成后回路内无任何腐蚀，提供无腐蚀性检测报告 |
|  |  | - 温度控制装置，监控核心部位温度保证机器低于55°内部温度运行。 |
|  |  | - 雾化方式：超声波雾化功能。 |
|  |  | - 消毒设备具有国家二类医疗器械许可证、注册证、生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。消毒试剂具有生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告。 |
|  |  | - 此款设备兼具对麻醉机内部回路消毒和对呼吸机内部回路、进气端和呼出端消毒的功能。 |
|  |  | - 消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，臭氧消毒保证内回路外环境O3浓度为0.06 mg/m³,低于国家标准，可人机共存，确保使用时环境污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要 |
|  |  | - 对人类冠状病毒、脊髓灰质炎病毒 I 型疫苗株的杀灭对数值>4.0;对龟分枝杆菌脓肿亚种、白 色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡葡球菌、铜绿假单菌的杀灭对数值>3.0。提供国家食品药品监督管理局等国家政府检测机构检测报告并加盖公章。 |
|  |  | - 臭氧消毒残留：消毒完成后内回路内臭氧残留量为0.023 mg/m3（符合国家对室内空气质量标准的要求）,过氧化氢残留量为0.001g/㎡，低于国家要求标准。（以提供国家政府机构监测报告为准）。 |
|  |  | - 消毒机采用纯氧制活氧的消毒原理，对呼吸机进气端进行消毒，避免了空气制臭氧产生的氮氧化物对机器内部的腐蚀与残留。消毒机采用雾化的过氧化氢的消毒原理，对呼吸机呼出端进行消毒。 |
|  |  | - 消毒机提供双循环、六出口消毒系统对开机运行状态下的呼吸机的吸入端进行消毒，实时动态显示消毒过程，具有国家专利证书。 |
|  |  | - 消毒机消毒管路臭氧浓度最高值要大于100mg/m³，不超过160mg/m³。(提供国家检测报告) |
|  |  | - 打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。 |
|  |  | - 人机对话模式：本消毒机采用9.7寸彩色触摸屏，方便使用者对设备的操控。 |
|  |  | - 消毒机及其内部均采用美国FLEX耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。 |
|  |  | - 自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果。 |
|  |  | - 其他：噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：70W。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用☑   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇类复合消毒剂 | 瓶 | 200 |