深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机内部回路消毒机 | ▲1、采用复合醇、臭氧、过氧化氢、（臭氧和过氧化氢由用户自己决定是否使用）多种消毒剂对麻醉机呼吸机回路表面进行消毒灭菌，方便临床进行选择。 ▲2、制造商已取得三类生产许可证，是专业的麻醉机、呼吸机的生产厂家，精通麻醉机、呼吸机内外回路、管路结构，消毒更全面、更专业。 产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证、高新技术企业证书、消毒系统实用新型专利证书、麻醉呼吸回路消毒系统的软件著作证书、国家食品药品监督管理局对医疗器械电磁兼容性 EMC 检测报告，ISO13485 质量管理体系证书。 ▲3、安全及防护要求：产品符合GB9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》（医疗器械检测所检测报告佐证） ▲4、电磁兼容要求：产品符合YY0505-2012《医用电气设备 第1=2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和实验 》（医疗器械检测所检测报告佐证） ▲5、采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测,以达到稳定的气体输出,实现雾化、消毒、干燥的功能,排放浓度最高 0.04mg/m³。 （满足 WS/T 367-2012 医疗机构消毒技术规范） ▲6、工作模式：2个程序模式(呼吸机、麻醉机)，1个手动模式(其他设备)。 麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。 呼吸机程序模式：30min消毒灭菌、10min干燥 其他消毒模式：10min雾化、10min干燥（10～60min 可选，步进值 10min） （复合醇提供10分钟消毒，10分钟干燥检测报告，高效快捷） 7、自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路干燥彻底，无水分残留，保证消毒效果。 8、消毒机单循环模式，即可动态消杀所有麻醉机、呼吸机气体流经管道、端口。达到无死角，无残留的消毒效果。 呼吸机消毒机理：低压部分采用复合醇和或臭氧（O3）两种消毒剂对呼吸机吸气端、呼气端进行消毒灭菌。 ▲高压部分使用臭氧消毒系统实用新型专利，使用高流速、大压力的加压气体，快速充满医疗器械内部后被快速吸出、清理，实现呼吸机双进气端、整体内部回路、吸气端、呼气端无死角，无残留的消毒过程。避免了氮氧化物对机器内部的腐蚀与残留，排放浓度最高0.04mg/m³。（提供专利证书和检测报告）。 9、供气和排气速度：3～5 升/分钟。 - 10、输入臭氧浓度（mg/m3）：≥220(提供检验报告；具备臭氧消毒专利) - 11、H2O2浓度：12%或复合醇复方消毒液 12、雾化量：0.2～0.5 ml/min。 ▲13、消毒级别和效果： 1）过氧化氢、臭氧枯草杆菌黑色变种芽孢四代（军事医学科学院提供）平均杀灭对数值≥3.0（提供江苏省疾控中心检测报告） 2）复合醇枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.0，（提供检测报告） 3）复合醇消毒完成后回路内无任何腐蚀（提供无腐蚀检测报告） 4）稳定性试验：符合《消毒剂稳定性评价方法》GB/T38499-2020要求（提供检测报告）；PH值测定：经检测，麻醉呼吸回路消毒系统配套使用的消毒剂PH值均值为5.46（提供检测报告） - 5） 1、人类冠状病毒 灭活对数值均＞4.00； - 2、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值分别为＞6.43，＞6.18，＞6.38； - 3、对黑曲霉菌、白色念珠菌杀灭对数值分别为＞5.26，＞5.11； - 4、对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值≥4.00。 5、龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭对数值＞4.00 14、报警功能： 1）温度双循环控制系统，具有超温报警提示功能。 2）温度控制功能：≤55°C；超温报警：消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。 15、消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染。 16、消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。 17、消毒记录：消毒结束后，可查询消毒次数，可追溯消毒记录，方便使用、 易于查验，具备追溯打印功能。 18、臭氧浓度的自检及报警功能：消毒过程中，动态、实时监测消毒机内部产 生的臭氧浓度，无效消毒时自动报警。 19、人机对话模式：10.4 寸触摸液晶显示屏，一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。 - 20、雾化方式：压缩式雾化，免日常维护，无药物残留量，提高药物利用率。 21、消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳 定性，有效延长消毒机使用寿命。 22、具备自动加液功能免去每次手动加液的繁琐 23、国内外各种品牌及型号麻醉机和呼吸机消毒。 24、其他：报警声响≥57dB、电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率≤100W。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑  专用□  无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |