深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床垫清洗消毒烘干机 | 1.▲容积：≥3700L，腔体尺寸（宽高深）mm：（1120×1250×2650）mm±5mm。（提供产品技术说明和彩页佐证） 2.▲主体：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高，多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；主体保温采用玻璃棉，厚度60mm；主体设计压力-0.1/0.1Mpa，设计温度≥120℃。（提供产品竣工图纸佐证） 3.焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。（提供产品技术说明和彩页佐证） 4.材质：内壳316L不锈钢或以上材质，夹层316L不锈钢或以上材质。（提供产品技术说明和彩页佐证） 5.夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥7个。多点进汽，进汽口数量≥7个。（提供产品竣工图纸佐证） 6.门：双门设计，门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥4个；动力方式：电机带轮通过同步带驱动门板左右平移开门，全过程自动完成；安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开；双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作；门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封；门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全。 7.管路：不锈钢卫生级管路，卡箍链接；泵：单级直连式水环真空泵；阀：原装进口气动阀和电磁阀，气动阀保证400万次无故障运行；压变：国际知名品牌，响应时间＜4ms 8.蒸汽源：非电热，外接蒸汽源或外接独立蒸汽发生器 9.节能降噪：带有节水降噪装置，带有换热器冷凝水回收系统，节约能源；设有板式换热器，换热效率高，使用寿命长。（提供产品技术说明和彩页佐证） 10.排水方式：低温无压排水，非带压力排水设计。（提供产品技术说明和彩页佐证） 11.控制系统：PLC控制器，并采用触摸屏操作，屏幕尺寸：＞10寸； 分辨率不低于1024×768。（提供产品技术说明和彩页佐证） 12.记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；内置热敏打印机，可将程序运行过程中的相关信息打印出来。记录内容：灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均可使用内置热敏打印机进行打印；报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在热敏打印纸上打印。 13.安全保护：超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 14.程序：消毒类程序≥6套，程序运行时间：标准循环:≦55分钟；脉动次数设定范围：0～99次可设；消毒温度：80℃、85℃和105℃可选；消毒时间：灭菌时间设定范围：0～9999秒可设；干燥时间设定范围：0～9999秒可设。（提供产品技术说明和彩页佐证） 15.物品装载方式：地坑装载（提供产品技术说明和彩页佐证） 16.外形尺寸（宽高深）mm：（3200×2000×3200）mm±20mm（提供产品技术说明和彩页佐证） 17.使用寿命≥15年/30000次灭菌循环（提供产品铭牌佐证） 18.▲灭菌质量要求：生产企业具备产品的灭菌温度均匀性和灭菌温度稳定性的验证资质，保证后续产品使用有效期内的灭菌参数的严格性（提供生产企业在有效期内的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书） 配置清单 1、主机1台 2、消毒车1辆 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |