深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病区污物自动清洗消毒系统 | 一、配置要求： |
|  |  | - 病区污物自动清洗消毒系统包括全自动清洗消毒机1套、便盆清洗机1套。 - 全自动清洗消毒机配置要求： 1 清洗消毒机 1台； 2 标准清洗舱 1个； 3 标准型微处理控制系统 1套； 4 标准进水管 1根； 5 标准排污管 1根。 3）便盆清洗机配置要求： 1 主机 1台； 2 标准型微处理控制系统 1套； 3 标准型清洗托架 1套； 4 软化清洗剂抽吸管理系统，包含1路液位传感器；1套； 5 尿壶10个； 6 便盆10个； 7 软化消毒剂5L/瓶 1瓶。 |
|  |  | 二、便盆清洗机技术参数： |
|  |  | 1.设备用途：适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶等物品容器进行自动倒空、冲洗、高温蒸汽消毒。 |
|  |  | 2.具体技术参数： |
|  |  | 2.1.▲台式结构；机器尺寸：宽≤600mm*深≤600mm*高≤900mm。清洗舱容积：≥90L； |
|  |  | 2.2．▲清洗舱材质：内腔AISI性能不低于316耐酸防腐蚀不锈钢，一体冲压成型； |
|  |  | 2.3．舱体保温：消毒室腔体包裹≥12mm橡塑海绵隔热隔音层，设定温度和实际温度误差≤±1℃； |
|  |  | 2.4．▲开门控制方式：配置自消毒门把手开门方式,能够抑制细菌等微生物滋生； |
|  |  | 2.5.▲门封设计：迷宫式门封技术，蒸汽密封。腔体和门之间通过狭长的窄缝技术100%防止水蒸汽泄漏，无硅胶条耗材； |
|  |  | 2.6.核心配件包含循环泵、喷头、电磁阀、计量泵；喷嘴数量≥13个，1个主喷头，球型旋转喷嘴≥3个，辅助喷嘴≥3个，固定喷嘴≥7个，多喷式设计同时清洗器具内外表面，清洗后符合消毒标准； |
|  |  | 2.7．计量泵数量≥2个，包含清洗液泵1个，预留1个； |
|  |  | 2.8．循环泵最大流量≥230L/分钟；口径≥30mm；功率≥450W； |
|  |  | 2.9.▲采用热力消毒技术，消毒能力A0=60～600可调； |
|  |  | 2.10．控制方式：触摸感应按键操作；具有故障自动检测功能； |
|  |  | 2.11．界面显示达到：液晶显示屏，可显示2行文字，每行20个字符，实时显示温度，运行阶段、A0值等参数； |
|  |  | 2.12.流程控制：冲洗、清洗、消毒、冷却； |
|  |  | 2.13.温度指示器精确度≤0.1℃； |
|  |  | 2.14.具有超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； |
|  |  | 2.15.具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； |
|  |  | 2.16.具有电机过流保护装置：电机电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作； |
|  |  | 2.17.全过程能精密监控温度，清洗舱设有≥1个温度传感器和≥1个液位传感器，确保最低温度达到设定温度的要求； |
|  |  | 2.18.洗涤时间可根据消毒物品污染程度可调，内置2个程序，分别标准洗、快速洗；全过程使用时间4～10分钟，程序时间可按分钟调整； |
|  |  | 2.19.具有程序暂停功能，如遇突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品； |
|  |  | 2.20.配备清洗剂加注系统，具有自动添加功能。标配除垢、催干、清洁三合一清洗剂，具有软化水质、帮助清洗、等性能； |
|  |  | 2.21.最大装载量：同时放置2个尿壶1个便盆或3个尿壶； |
|  |  | 2.22.消毒温度：80℃～95℃可调； |
|  |  | 2.23.加热方式：电加热； |
|  |  | 2.24.运行噪音≤50分贝。 |
|  |  | 一、配置要求： |
|  |  | - 病区污物自动清洗消毒系统包括全自动清洗消毒机1套、便盆清洗机1套。 - 全自动清洗消毒机配置要求： 1 清洗消毒机 1台； 2 标准清洗舱 1个； 3 标准型微处理控制系统 1套； 4 标准进水管 1根； 5 标准排污管 1根。 3）便盆清洗机配置要求： 1 主机 1台； 2 标准型微处理控制系统 1套； 3 标准型清洗托架 1套； 4 软化清洗剂抽吸管理系统，包含1路液位传感器； 1套； 5 尿壶 10个； 6 便盆 10个； 7 软化消毒剂5L/瓶 1瓶。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |